## Anexo Tecnico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Anexo Técnico UAEH-LP-N32-2023
Adquisición de mobiliario para laboratorio
Partida | Fondo | Centro de Costos | Cantidad | Descripción | Unidad de Medida | Modelo | Marca
1 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 1 | Mesa de profesor con superficie de trabajo de longitud de 1200 mm, ancho de 750 mm y altura de trabajo de 750 mm. Deberá contar con un gabinete inferior de 600 mm que deberá contar con una puerta con apertura a la derecha. La mesa incluirá un distribuidor eléctrico con longitud de 550 y profundidad de 130 mm. El suministro eléctrico deberá consistir en: un socket doble tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%, con botón de prueba y reinicio GFCI, con un sistema de obturador automático a prueba de manipulaciones y una luz indicadora LED color rojo; un socket doble tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%, color blanco; un set de conexiones eléctricas con botón de llave y un botón de apagado; un set de conexiones eléctricas para gas con botón de encendido y botón de apagado; un set de conexiones eléctricas para aire comprimido con botón de encendido y botón de apagado; un set de conexiones eléctricas para electricidad con botón de encendido y botón de apagado; un set de conexiones eléctricas para vacío con botón de encendido y botón de apagado. La superficie de trabajo de la mesa deberá de ser de resina fenólica de laminado de alta presión (HPL), será resistente a los reactivos: Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. | Pieza
|  |  | 6 | Mesa de trabajo con superficie de trabajo de longitud de 2400 mm, ancho total de 1200 mm y altura de trabajo de 900 mm. La superficie de trabajo de la mesa deberá de ser de resina fenólica de laminado de alta presión (HPL), será resistente a los reactivos: Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. La estructura de soporte será metálica con un marco con patas en H, que deberá cumplir con las especificaciones: Deberá ser fabricadas en perfil de acero soldado y acabado en frío con dimensiones de los perfiles de 50x25mm y un espesor mínimo de lámina de 2 mm, con las esquinas y los bordes desbarbados. La estructura deberá tener una capacidad de carga mínima de 200 kg / m². Cada pata deberá tener un ajustador de altura con un pie rectangular de 52x25 hecho de plástico y con un ajuste de altura de 30 mm. Deberá contar con una viga transversal que servirá como tope para los muebles inferiores. Todas las aberturas de los extremos de los perfiles deberán estar cerradas con tapas. Las superficies metálicas deberán ser desengrasadas y pasadas por un proceso de fosfatado y contarán con un recubrimiento en polvo de epoxi-poliéster horneado, con un espesor de capa mínimo de 80 μm. La mesa contará con una estructura de metal de soporte en una de las cabeceras de la mesa que estará hecho de un perfil de acero con cubierta de resina de epoxi en polvo. Todos los lados con bordes de seguridad de polipropileno redondeados, semicarcasa de chapa de acero con cantos redondeados, fijación al suelo regulable en altura, una abertura de inspección. La mesa deberá llevar una cuba que sera de 180 mm de ancho interior, 370 mm de frente interior y 210 mm de altura interior. La cuba deberá ser fabricada de polipropileno y contará con dos válvulas de esquina para agua que deberán tener forma en “U” y plegables. Se deberá incluir una cubierta transparente para colocar sobre la cuba. | Pieza
|  |  | 3 | Tarja para trabajo de pie. Cada tarja cuenta con dos cubas de 380x380x250 mm hechas de cerámico fino, con sistema mecánico medidas totales de 1200 mm de longitud, 750 mm de profundidad y 900 mm de altura incluirá grifo en “U” para suministro de agua, todas las válvulas de agua deberán cumplir con las características de acuerdo con EN 14175. Contará con gabinete debajo de la tarja de 770 mm de alto sin entrepaños. Deberán estar sobre un zoclo de 100 mm de madera con tratamiento antihumedad. La unidad inferior de 1200 mm de longitud con dos puertas abatibles, como compartimiento de instalación. Para la instalación de los suministros mecánicos y sanitarios se deberán realizar conforme a lo siguiente: La tubería sanitaria deberá contar con céspol de polietileno termo-fusionado con diámetro externo de 50 mm y espesor de pared mínimo de 3 mm, las tuercas para unir las secciones deberán ser de polietileno y contarán con empaque tipo o-ring. | Pieza
|  |  | 2 | Mesa para balanza de longitud de 900 mm, profundidad total de 835 mm, profundidad de superficie de 750 mm y altura de 900 mm, consiste en una estructura con absorción de vibración, una cubierta superior hecha de 20 mm de mármol con dimensiones de 460 mm por 460 mm. La mesa para balanza deberá tener un riel electro-distribuidor en aluminio con protección IP44, el perfil tendrá como mínimo 150 mm de ancho en su parte superior, 70 mm de ancho en su parte inferior, 180 mm de alto en su parte lateral y una longitud total de 1200 mm que estará montado al ras de la mesa. El suministro eléctrico deberá constar de un socket dobles tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%, 6mA-fi. con botón de prueba y reinicio GFCI, con un sistema de obturador automático a prueba de manipulaciones y una luz indicadora LED color rojo, un circuito automático interruptor B 15 A, 1 polo, caja de fusibles IP 44 | Pieza
|  |  | 2 | Campana de extracción de longitud 2100 mm, profundidad 910 mm, altura de trabajo de 900 mm y altura total de 2730 mm, diseño de marco de metal integral con la instalación del panel trasero. Panel de servicio de aluminio, guillotina frontal de aluminio y vidrio laminado de seguridad con dos carros transversales en el elemento inferior y protección integrada a caída, manija ergonómica de la guillotina que puede ser operada por una mano con sistema de giro-liberación que se deberá detener a 500 mm y cristal tragaluz para máxima transparencia, revestimiento interior superficie de resina de melamina, pantalla de choque de resina fenólica sólida: Sistema de escape para una succión en toda la superficie, dos módulos eléctricos en la pared trasera, seis puntos de andamios hechos de poliamida, lámpara fluorescente Iluminación 2 x 30 watts, puerto de extracción de 250 mm de diámetro, cámara de humos sistema de monitoreo electrónico, controlado por microprocesador, panel de control con pantalla integrada en el poste lateral que indica: Volumen de aire de escape: normal (verde) / a menor (rojo) / a alto (verde parpadeante), Apertura de la guillotina > 500 mm (amarillo intermitente). Señal de alarma acústica y borrable (volumen de aire de escape a menor, indicador de intervalos (verde parpadeante), Iluminación teclado de membrana en la campana: on / off, reserva de la batería. El equipo eléctrico deberá constar de un electro distribuidor para vitrina de 2100 mm, un socket doble plug type NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%, con botón de prueba y reinicio GFCI, color blanco con un sistema de obturador automático a prueba de manipulaciones y una luz indicadora LED color rojo, un socket doble plug type NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%,un circuito automático interruptor B 15 A, 1 polo, caja de fusibles IP 44. Los servicios mecánicos que constarán de una válvula de control remoto para agua potable fría, todas las válvulas de agua deberán cumplir con las características: El cuello deberá ser de latón con recubrimiento en laca de polvo de poliéster, curada en horno, con un espesor mínimo de 50 µm y resistente a químicos y rayos UV, la boquilla deberá ser fabricada en polipropileno y los sellos internos serán de EPDM con lubricante a base de silicón. El grifo deberá soportar una temperatura de operación de 0 a 65°C y una presión de trabajo de 10 bar/147 psi. Con perilla de polipropileno según norma EN 13792. Una válvula de control remoto para suministro de gas natural/LP todas las válvulas de gas deberán cumplir con las características: Función de apertura por medio de presión/giro, el cuello deberá ser de latón con recubrimiento de pintura en polvo curada en horno, la boquilla será metálica del tipo conector rápido y los sellos internos serán de nitrilo con lubricante a base de aceite mineral. La válvula para gas deberá soportar un rango de presión de trabajo de 7 bar/102 psi. Con perilla de polipropileno según norma EN 13792; una válvula de control remoto para suministro de aire comprimido con regulador y medidor de presión, todas las válvulas de aire comprimido deberán cumplir con las características: El cuello deberá ser de latón con recubrimiento en laca de polvo de poliéster, curada en horno, con un espesor mínimo de 50 µm y resistente a químicos y rayos UV, la boquilla deberá ser fabricada en polipropileno y los sellos internos serán de FKM con lubricante a base de perfluoropoliéter. La válvula para aire comprimido deberá soportar un rango de presión de trabajo de 1 bar a 16 bar (14. 5 psi a 232 psi). Con perilla de polipropileno según norma EN 13792; conexión local para servicios mecánicos, fijo para tubos de cobre con aislamiento, conexión local fija para tubos de cobre sin aislamiento, conexión fija de tuberías para agua residual con tasa de goteo, la placa de la superficie deberá ser de gres técnico y será resistente a los reactivos enlistados: Ácido acético anhídrido, acetona, acetonitrilo, ácido fórmico (99%), hidróxido de amonio (28%), acetato de amilo, azul de anilina (soluble en agua), benceno, alcohol butílico, cloroformo, ácido dicloroacético, diclorometano, dioxano, eosina B, ácido acético (99%), etanol, acetato de etilo, etilenglicol, éster etílico, formaldehído, furfural, solución de yodo (0. 1 N), tintura de yodo, yoduro de potasio (10%), permanganato de potasio (10%), ácido carbólico fucsina (10%), carmín, rojo Congo, cristal violeta, azul vitriolo (10%), metanol, azul de metileno (10%), metiletilcetona, metilisobutilcetona, monoclorobenceno, naftalina, cloruro de sodio (10%), hidróxido de sodio (10%), hidróxido de sodio (20%), hidróxido de sodio (40%), hipoclorito de sodio (13%), acetato de n-butilo, n-hexano, ácido perclórico (60%), fenol, ácido fosfórico (85%), safranina, ácido nítrico (10%), ácido nítrico (20%), ácido nítrico (30%), ácido nítrico (65%), ácido nítrico (70%), ácido clorhídrico (10%), ácido sulfúrico (10%), ácido sulfúrico (25%), ácido sulfúrico (33%), ácido sulfúrico (77%), ácido sulfúrico (85%), ácido sulfúrico (96 - 98%), nitrato de plata (1%), sudán III, tetraclorometano, tetrahidrofurano, tolueno, tricloroetileno, peróxido de hidrógeno, xilol y cloruro de zinc; fucsina, colorante de giemsa, verde de malaquita oxalato, azul de metileno y violeta de metilo 2B pueden ser removidos con acetona o metanol. La campana deberá ser conforme a lo siguiente: Material de la guillotina: La hoja transparente de la guillotina debe estar hecha de materiales que proporcionen una protección física óptima contra la liberación involuntaria de sustancias. Por lo tanto, se deberá utilizar vidrio de seguridad templado con esfuerzo a la flexión de 120 N/mm2, gradiente térmico de 150 K y estabilidad a la temperatura de 250ºC, o vidrio de seguridad laminado con esfuerzo a la flexión de 45 N/mm2, gradiente térmico de 40 K y estabilidad a la temperatura de 60ºC, como características mínimas en ambos casos. Alarma de la guillotina:Una alarma acústica y visual deberá informar al usuario sobre una apertura de la guillotina de su posición de apertura más amplia. Guillotina accionada por motor: La hoja guillotina deberá estar asistida por motor con un detector incluido que detenga cualquier movimiento en cuanto aparezca un obstáculo. Panel indicador de funciones: Se deberá instalar un panel indicador de funciones en la campana de humos para indicar el correcto funcionamiento del flujo de aire de la campana de humos. Contactos eléctricos: Los contactos eléctricos deberán montarse en el exterior de la campana de gases. Si la colocación interior de contactos eléctricos es solicitada en una campana, estos deberán contar con un sistema de protección mínima de IP 44 y deberá ser activados desde el exterior de la campana. Extracción: La campana deberá contar con un sistema de extracción aérea con tubo de polipropileno termo fusionado de 6 pulgadas de diámetro cedula 80, y un extractor centrifugo a prueba de explosión. Extractor: Extractor centrífugo para exteriores y que soporte atmosferas corrosivas, deberá tener aspas fabricadas en polipropileno y motor a prueba de explosión de ½ hp, tendrá un caudal de descarga libre mínimo de 1500 m3/h y deberá ser accionado desde el panel de control de la campana de extracción. El ducto de extracción será de polipropileno con un diámetro mínimo de 6 pulgadas y cédula 80. Unidad de gabinete para resguardo de sustancias peligrosas en campanas que así lo indiquen: La unidad de gabinete para resguardo de sustancias peligrosas será de clase FWF 90, conforme a la norma EN 14470-1, tipo 90 Para la instalación de los suministros mecánicos y sanitaria se deberán realizar conforme a lo siguiente: La tubería sanitaria deberá contar con céspol de polietileno termo-fusionado con diámetro externo de 50 mm y espesor de pared mínimo de 3 mm, las tuercas para unir las secciones deberán ser de polietileno y contarán con empaque tipo o-ring. . Deberá contar con una unidad de gabinete para resguardo de sustancias peligrosas. Una unidad con un compartimiento para resguardo de sustancias ácidas y un compartimiento para sustancias alcalinas. | Pieza
|  |  | 4 | Gabinete alto, fabricado en aglomerado prensado de alta densidad y con zoclo tratado antihumedad. Deberán estar sobre un zoclo de 100 mm de madera con tratamiento antihumedad. Dimensiones 1200 mm de frente, 600 mm de profundidad y 2000 mm de alto de dos puertas, las puertas deberán tener un cristal incrustado de vidrio de seguridad laminado en la mitad superior de la puerta. Una de las puertas deberá ser con apertura a la izquierda y otra a la derecha, el gabinete deberá contar con cuatro entrepaños y cuatro tirantes de refuerzo y cerradura. Cada gabinete alto deberá incluir un gabinete montado de 1200 mm de frente, 600 mm de profundidad y 730 mm de altura, con manija de aluminio y riel para escalera. La altura total del gabinete con el gabinete montado deberá ser de 2730 mm. | Pieza
|  |  | 1 | Mesa móvil de medidas: 750 mm de longitud, 600 mm de profundidad y 900 mm de altura. La superficie de trabajo de la mesa deberá de ser de resina fenólica de laminado de alta presión (HPL), será resistente a los reactivos: Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. La configuración de la mesa deberá constar en un marco de metal con cuatro ruedas, y un estante de melamina | Pieza
|  |  | 1 | Tarja para trabajo de pie con sistema mecánico medidas totales de 900 mm de longitud, 750 mm de profundidad y 900 mm de altura incluirá grifo en “U” para suministro de agua, todas las válvulas de agua deberán cumplir con las siguentes características, El cuello deberá ser de latón con recubrimiento en laca de polvo de poliéster, curada en horno, con un espesor mínimo de 50 µm y resistente a químicos y rayos UV, la boquilla deberá ser fabricada en polipropileno y los sellos internos serán de EPDM con lubricante a base de silicón. El grifo deberá soportar una temperatura de operación de 0 a 65°C y una presión de trabajo de 10 bar/147 psi. Con perilla de polipropileno según norma EN 13792. conexiones locales para servicios mecánicos fijos para tuberías de cobre con, conexión fija de plomería para aguas residuales, un panel de protección anti-salpicaduras de acrílico de doble cara, marco de drenaje para cristalería de laboratorio, marco de alambre cubierto de plástico, con tasa de goteo, dimensiones 460 x 100 x 600 mm, superficie de trabajo de gres técnico de 30 mm de espesor con tarja integrada sin juntas de 530 x 380 x 250 mm, con sistema de drenaje PE y tubo de soporte vertical, la superficie será resistente a los reactivos: Ácido acético anhídrido, acetona, acetonitrilo, ácido fórmico (99%), hidróxido de amonio (28%), acetato de amilo, azul de anilina (soluble en agua), benceno, alcohol butílico, cloroformo, ácido dicloroacético, diclorometano, dioxano, eosina B, ácido acético (99%), etanol, acetato de etilo, etilenglicol, éster etílico, formaldehído, furfural, solución de yodo (0. 1 N), tintura de yodo, yoduro de potasio (10%), permanganato de potasio (10%), ácido carbólico fucsina (10%), carmín, rojo Congo, cristal violeta, azul vitriolo (10%), metanol, azul de metileno (10%), metiletilcetona, metilisobutilcetona, monoclorobenceno, naftalina, cloruro de sodio (10%), hidróxido de sodio (10%), hidróxido de sodio (20%), hidróxido de sodio (40%), hipoclorito de sodio (13%), acetato de n-butilo, n-hexano, ácido perclórico (60%), fenol, ácido fosfórico (85%), safranina, ácido nítrico (10%), ácido nítrico (20%), ácido nítrico (30%), ácido nítrico (65%), ácido nítrico (70%), ácido clorhídrico (10%), ácido sulfúrico (10%), ácido sulfúrico (25%), ácido sulfúrico (33%), ácido sulfúrico (77%), ácido sulfúrico (85%), ácido sulfúrico (96 - 98%), nitrato de plata (1%), sudán III, tetraclorometano, tetrahidrofurano, tolueno, tricloroetileno, peróxido de hidrógeno, xilol y cloruro de zinc; fucsina, colorante de giemsa, verde de malaquita oxalato, azul de metileno y violeta de metilo 2B pueden ser removidos con acetona o metanol. Contará con gabinete debajo de la tarja de 770 mm de alto sin entrepaños, los gabinetes deberán cumplir con las especificaciones: Los gabinetes deberán de ser de aglomerado prensado de alta densidad y con zoclo tratado antihumedad. A excepción de los gabinetes móviles, todos los gabinetes deberán estar sobre un zoclo de 100 mm de madera con tratamiento antihumedad. La unidad inferior de 900 mm de longitud con dos puertas abatibles, como compartimiento de instalación. Para la instalación de los suministros mecánicos y sanitarios se deberán realizar de la siguiente manera: La tubería sanitaria deberá contar con céspol de polietileno termo-fusionado con diámetro externo de 50 mm y espesor de pared mínimo de 3 mm, las tuercas para unir las secciones deberán ser de polietileno y contarán con empaque tipo o-ring. La tarja deberá tener un sistema lavaojos de acuerdo con el estándar DIN EN 15154-2 y con certificación DVGW, bloqueado con un gatillo en la mesa donde estará montado y la cabeza de salida del agua verticalmente hacia arriba.. | Pieza
|  |  | 2 | Regadera de emergencia fabricada en tubería de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼” con conexiones de acero inoxidable. La toma de agua deberá estar a 2.3 m del piso con entrada de 1 ¼” NPT roscada, hembra, contará con válvula de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼” que deberá ser activada mediante una jaladera de acero inoxidable de 60 cm de largo. La regadera deberá tener una campana de 10” de diámetro y disco de 8” de diámetro, ambos fabricados en acero inoxidable. Deberá incluir un lavaojos con dos rociadores de acero inoxidable con malla cubre polvo montado sobre una charola de 10” de diámetro de acero inoxidable. La toma de drenaje se deberá ubicar a 0.23 m del suelo con entrada de 1 ¼” NPT roscada, hembra. | Pieza
|  |  | 1 | Gabinete alto, de dimensiones 1200 mm de frente, 580 mm de profundidad y 2000 mm de alto. Fabricado en aglomerado prensado de alta densidad y con zoclo tratado antihumedad. Deberán estar sobre un zoclo de 100 mm de madera con tratamiento antihumedad. El gabinete deberá contar con cuatro entrepaños y cuatro tirantes de refuerzo. El gabinete no deberá poseer puertas. | Pieza
|  |  | 1 | Gabinete alto, de dimensiones 1200 mm de frente, 600 mm de profundidad y 2000 mm de alto de dos puertas sólidas. Fabricado en aglomerado prensado de alta densidad y con zoclo tratado antihumedad. Deberán estar sobre un zoclo de 100 mm de madera con tratamiento antihumedad. Una de las puertas deberá ser con apertura a la izquierda y otra a la derecha, el gabinete deberá contar con cuatro entrepaños y cuatro tirantes de refuerzo y cerradura. El gabinete posee un ducto de extracción de 110 mm de diámetro en la parte superior del gabinete. | Pieza
|  |  | 1 | Mesa de trabajo a muro, con superficie de trabajo de longitud de 1500 mm, ancho total de 600 mm, ancho de superficie de trabajo de 600 mm, altura de trabajo de 900 mm. La superficie de trabajo de la mesa deberá de ser de resina fenólica de laminado de alta presión (HPL), será resistente a los reactivos: Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. La estructura de soporte será metálica con un marco con patas en C, que deberá cumplir con las especificacione: ser fabricado en perfil de acero soldado y acabado en frío con dimensiones de los perfiles de 50x25 mm y un espesor mínimo de lámina de 2 mm, con las esquinas y los bordes desbarbados. La estructura deberá tener una capacidad de carga mínima de 200 kg / m². Cada pata deberá tener un ajustador de altura con un pie redondo de diámetro de 24 mm hecho de plástico y con un ajuste de altura de 30 mm. Todas las aberturas de los extremos de los perfiles deberán estar cerradas con tapas. Las superficies metálicas deberán ser desengrasadas y pasadas por un proceso de fosfatado y contarán con un recubrimiento en polvo de epoxi-poliéster horneado, con un espesor de capa mínimo de 80 μm. | Pieza
|  |  | 1 | Mesa de trabajo a muro, con superficie de trabajo de longitud de 1200 mm, ancho de superficie de trabajo de 750 mm, altura de trabajo de 750 mm. La superficie de trabajo de la mesa deberá de ser de resina fenólica de laminado de alta presión (HPL), será resistente a los reactivos:Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. La estructura de soporte será metálica con un marco con patas en C, que deberá cumplir con las especificaciones: ser fabricado en perfil de acero soldado y acabado en frío con dimensiones de los perfiles de 50x25 mm y un espesor mínimo de lámina de 2 mm, con las esquinas y los bordes desbarbados. La estructura deberá tener una capacidad de carga mínima de 200 kg / m². Cada pata deberá tener un ajustador de altura con un pie redondo de diámetro de 24 mm hecho de plástico y con un ajuste de altura de 30 mm. Todas las aberturas de los extremos de los perfiles deberán estar cerradas con tapas. Las superficies metálicas deberán ser desengrasadas y pasadas por un proceso de fosfatado y contarán con un recubrimiento en polvo de epoxi-poliéster horneado, con un espesor de capa mínimo de 80 μm. | Pieza
|  |  | 1 | Gabinete alto, de dimensiones 1200 mm de frente, 600 mm de profundidad y 2000 mm de alto de dos puertas sólidas. Fabricado en aglomerado prensado de alta densidad y con zoclo tratado antihumedad. Deberán estar sobre un zoclo de 100 mm de madera con tratamiento antihumedad. Una de las puertas deberá ser con apertura a la izquierda y otra a la derecha, el gabinete deberá contar con cuatro entrepaños y cuatro tirantes de refuerzo y cerradura. | Pieza
|  |  | 6 | Sistema de suministros horizontales montados en el techo con longitud de 2000 mm, multifuncionales usando un carril para servicios directamente en el lugar de trabajo, cada sistema tendrá rieles de perfil en forma de C con conector de montaje compuesto de dos perfiles paralelos con elementos estabilizadores y un perfil central, esto deberá ser montado en la construcción del techo, dos partes finales de aluminio para tapar los extremos del riel de medios, dos brazos que podrán desplegarse de forma perpendicular al riel y ocultarse de forma paralela al riel cuando no estén en uso. El equipo eléctrico estará distribuido en cada uno de los brazos y constará en dos sockets dobles tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%, con botón de prueba y reinicio GFCI, con un sistema de obturador automático a prueba de manipulaciones y una luz indicadora LED color rojo, dos sockets dobles tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%, color blanco, dos interruptores automáticos B 15 A, 1 polo; una unidad de conexiones RJ45 con dos enchufes inclinados. El equipamiento mecánico de cada brazo deberá consistir en: una válvula recta para suministro de gas natural/LP, todas las válvulas de gas deberán cumplir con las características: Función de apertura por medio de presión/giro, el cuello deberá ser de latón con recubrimiento de pintura en polvo curada en horno, la boquilla será metálica del tipo conector rápido y los sellos internos serán de nitrilo con lubricante a base de aceite mineral. La válvula para gas deberá soportar un rango de presión de trabajo de 7 bar/102 psi. Con perilla de polipropileno según norma EN 13792. Una válvula recta para suministro de aire comprimido, todas las válvulas de vacío deberán cumplir con las características: El cuello deberá ser de latón con recubrimiento en laca de polvo de poliéster, curada en horno, con un espesor mínimo de 50 µm y resistente a químicos y rayos UV, la boquilla deberá ser fabricada en polipropileno y los sellos internos serán de FKM con lubricante a base de perfluoropoliéter. La válvula de vacío contará con un rango de presión de trabajo de 1000 a 1 mbar. Con perilla de polipropileno según norma EN 13792. Se deberá incluir sobre el riel una válvula recta para suministro de vacío, todas las válvulas de vacío deberán cumplir con las características: El cuello deberá ser de latón con recubrimiento en laca de polvo de poliéster, curada en horno, con un espesor mínimo de 50 µm y resistente a químicos y rayos UV, la boquilla deberá ser fabricada en polipropileno y los sellos internos serán de FKM con lubricante a base de perfluoropoliéter. La válvula de vacío contará con un rango de presión de trabajo de 1000 a 1 mbar. Con perilla de polipropileno según norma EN 13792. Para la instalación de los suministros mecánicos y sanitaria se deberán realizar conforme a estas espicificaciones: La tubería sanitaria deberá contar con céspol de polietileno termo-fusionado con diámetro externo de 50 mm y espesor de pared mínimo de 3 mm, las tuercas para unir las secciones deberán ser de polietileno y contarán con empaque tipo o-ring. | Pieza
|  |  | 1 | Sistema de extracción para cada campana y gabinete de extracción ofertados. | Pieza
2 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 1 | Suministro e instalación de tanque estacionario de 120 lts de capacidad, marca Tatsa o similar en calidad, incluye mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, accareo horizontal y vertical hasta el lugar de su utilización, trazo, corte, lijado, desperdicio, fijación, nivelación, soldadura, pruebas, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza
3 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 2 | Botiquín metálico color blanco con dimensiones de 60 cm de alto, 40 cm de ancho, 12 cm de fondo, con tres espacios equidistantes separados por dos repisas horizontales. El espacio inferior debe estar divido en tres partes, a la izquierda un espacio de 25 cm x 20 cm y a la derecha dos espacios de 15 cm x 10 cm separados por una repisa horizontal. Bisagras de cierre suave, con apertura izquierda. Con orificios para ser colgado en pared y con agarradera para poder ser transportado. | Pieza
4 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 1 | Archivero fabricados en madera precompuesta de 4 gavetas con medidas de 1.35x0.45x0.70 mts., incluye correderas de extension, jaladeras satinadas asi como chapa general | Pieza
5 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 2 | Escritorios secretarial con medidas de 1.20x0.60x0.75 mts., fabricados en madera precompuesta de 28mm incluye una cajonera de dos gavetas con rodajas para mejor movilidad | Pieza
6 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 2 | Sillon ejecutivo fabricados en estructura de acero satinado con base giratoria de 5 ruedas asiento y respaldo de madera de 1a. Forrado en piel reciclada color negro con brazos con pistón neumático automático | Pieza
7 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 4 | Silla fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela plana color institucional | Pieza
8 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 20 | Locker fabricados en madera precompuesta, color burdeos de 2 secciones cada uno | Pieza
9 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 1 | Compresor para laboratorio de 5 HP con tanque de 300 litros. Bifásico. | Pieza
10 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 50 | Banco giratorio de acero inoxidable calibre 14, asiento de altura ajustable. Estructura hecha de tubo redondo de acero inoxidable calibre 18 | Pieza
11 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 1 | Tarima de plástico HDPE antiderrames, contenedoras de líquidos y derrames químicos, con rejillas HDPE removibles, compatibles con tambos industriales de 200 litros, tambos de plástico, bidones | Pieza
12 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 4 | Bote papelero con una capacidad de 20 L. Elaborado en plástico negro resistente con un diseño rectangular que mide 40.3 x 33 x 24.8 cm. | Pieza
13 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 2 | Perchero fabricado en madera precompuesta de 1.80 m con cuatro ganchos | Pieza
14 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 2 | Regadera de emergencia con lava ojos: dos cabezales de salida tipo pulverizador para enjuagar los ojos; cubierta de polvo, control de flujo interno y filtro para eliminar impurezas del agua. Los suministros deberán tener entrada superior o lateral, residuo salida hembra, cabezal de ducha plástico ABS de 10” de diámetro, válvula de ducha de bola abierta de latón cromado, tazón de lava ojos de acero inoxidable, tubería de acero galvanizado, con cubiertas de polietileno para tuberías verticales de alta visibilidad y resistencia a la corrosión. Sellos equipados con brazo de accionamiento de acero inoxidable. | Pieza
15 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 1 | Escalera de aluminio de 2 pies modelo h-1559 capacidad de carga de 300 lbs 17 de base de ancho * 19 de profundidad | Pieza
16 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 2 | Extintor de bióxido de carbono de 4.5 kg/10lb marca pouland pro, modelo extspf02 | Pieza
17 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 3 | Extractor de aire/ventilador axial hxb-t, clave: nk-hxb-t. marca soler y palau s&p. modelo hxb-500-h de 62.8 cm por 55.5 cm de 1/2 hp intensidad 4.4a/127v | Pieza

## Anexo Economico
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Anexo Económico UAEH-LP-N32-2023
Adquisición de mobiliario para laboratorio
Partida | Fondo | Centro de Costos | Cantidad | Descripción | Unidad de Medida | Modelo | Marca | Precio Unitario | Importe Total
1 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 1 | Mesa de profesor con superficie de trabajo de longitud de 1200 mm, ancho de 750 mm y altura de trabajo de 750 mm. Deberá contar con un gabinete inferior de 600 mm que deberá contar con una puerta con apertura a la derecha. La mesa incluirá un distribuidor eléctrico con longitud de 550 y profundidad de 130 mm. El suministro eléctrico deberá consistir en: un socket doble tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%, con botón de prueba y reinicio GFCI, con un sistema de obturador automático a prueba de manipulaciones y una luz indicadora LED color rojo; un socket doble tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%, color blanco; un set de conexiones eléctricas con botón de llave y un botón de apagado; un set de conexiones eléctricas para gas con botón de encendido y botón de apagado; un set de conexiones eléctricas para aire comprimido con botón de encendido y botón de apagado; un set de conexiones eléctricas para electricidad con botón de encendido y botón de apagado; un set de conexiones eléctricas para vacío con botón de encendido y botón de apagado. La superficie de trabajo de la mesa deberá de ser de resina fenólica de laminado de alta presión (HPL), será resistente a los reactivos: Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. | Pieza
|  |  | 6 | Mesa de trabajo con superficie de trabajo de longitud de 2400 mm, ancho total de 1200 mm y altura de trabajo de 900 mm. La superficie de trabajo de la mesa deberá de ser de resina fenólica de laminado de alta presión (HPL), será resistente a los reactivos: Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. La estructura de soporte será metálica con un marco con patas en H, que deberá cumplir con las especificaciones: Deberá ser fabricadas en perfil de acero soldado y acabado en frío con dimensiones de los perfiles de 50x25mm y un espesor mínimo de lámina de 2 mm, con las esquinas y los bordes desbarbados. La estructura deberá tener una capacidad de carga mínima de 200 kg / m². Cada pata deberá tener un ajustador de altura con un pie rectangular de 52x25 hecho de plástico y con un ajuste de altura de 30 mm. Deberá contar con una viga transversal que servirá como tope para los muebles inferiores. Todas las aberturas de los extremos de los perfiles deberán estar cerradas con tapas. Las superficies metálicas deberán ser desengrasadas y pasadas por un proceso de fosfatado y contarán con un recubrimiento en polvo de epoxi-poliéster horneado, con un espesor de capa mínimo de 80 μm. La mesa contará con una estructura de metal de soporte en una de las cabeceras de la mesa que estará hecho de un perfil de acero con cubierta de resina de epoxi en polvo. Todos los lados con bordes de seguridad de polipropileno redondeados, semicarcasa de chapa de acero con cantos redondeados, fijación al suelo regulable en altura, una abertura de inspección. La mesa deberá llevar una cuba que sera de 180 mm de ancho interior, 370 mm de frente interior y 210 mm de altura interior. La cuba deberá ser fabricada de polipropileno y contará con dos válvulas de esquina para agua que deberán tener forma en “U” y plegables. Se deberá incluir una cubierta transparente para colocar sobre la cuba. | Pieza
|  |  | 3 | Tarja para trabajo de pie. Cada tarja cuenta con dos cubas de 380x380x250 mm hechas de cerámico fino, con sistema mecánico medidas totales de 1200 mm de longitud, 750 mm de profundidad y 900 mm de altura incluirá grifo en “U” para suministro de agua, todas las válvulas de agua deberán cumplir con las características de acuerdo con EN 14175. Contará con gabinete debajo de la tarja de 770 mm de alto sin entrepaños. Deberán estar sobre un zoclo de 100 mm de madera con tratamiento antihumedad. La unidad inferior de 1200 mm de longitud con dos puertas abatibles, como compartimiento de instalación. Para la instalación de los suministros mecánicos y sanitarios se deberán realizar conforme a lo siguiente: La tubería sanitaria deberá contar con céspol de polietileno termo-fusionado con diámetro externo de 50 mm y espesor de pared mínimo de 3 mm, las tuercas para unir las secciones deberán ser de polietileno y contarán con empaque tipo o-ring. | Pieza
|  |  | 2 | Mesa para balanza de longitud de 900 mm, profundidad total de 835 mm, profundidad de superficie de 750 mm y altura de 900 mm, consiste en una estructura con absorción de vibración, una cubierta superior hecha de 20 mm de mármol con dimensiones de 460 mm por 460 mm. La mesa para balanza deberá tener un riel electro-distribuidor en aluminio con protección IP44, el perfil tendrá como mínimo 150 mm de ancho en su parte superior, 70 mm de ancho en su parte inferior, 180 mm de alto en su parte lateral y una longitud total de 1200 mm que estará montado al ras de la mesa. El suministro eléctrico deberá constar de un socket dobles tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%, 6mA-fi. con botón de prueba y reinicio GFCI, con un sistema de obturador automático a prueba de manipulaciones y una luz indicadora LED color rojo, un circuito automático interruptor B 15 A, 1 polo, caja de fusibles IP 44 | Pieza
|  |  | 2 | Campana de extracción de longitud 2100 mm, profundidad 910 mm, altura de trabajo de 900 mm y altura total de 2730 mm, diseño de marco de metal integral con la instalación del panel trasero. Panel de servicio de aluminio, guillotina frontal de aluminio y vidrio laminado de seguridad con dos carros transversales en el elemento inferior y protección integrada a caída, manija ergonómica de la guillotina que puede ser operada por una mano con sistema de giro-liberación que se deberá detener a 500 mm y cristal tragaluz para máxima transparencia, revestimiento interior superficie de resina de melamina, pantalla de choque de resina fenólica sólida: Sistema de escape para una succión en toda la superficie, dos módulos eléctricos en la pared trasera, seis puntos de andamios hechos de poliamida, lámpara fluorescente Iluminación 2 x 30 watts, puerto de extracción de 250 mm de diámetro, cámara de humos sistema de monitoreo electrónico, controlado por microprocesador, panel de control con pantalla integrada en el poste lateral que indica: Volumen de aire de escape: normal (verde) / a menor (rojo) / a alto (verde parpadeante), Apertura de la guillotina > 500 mm (amarillo intermitente). Señal de alarma acústica y borrable (volumen de aire de escape a menor, indicador de intervalos (verde parpadeante), Iluminación teclado de membrana en la campana: on / off, reserva de la batería. El equipo eléctrico deberá constar de un electro distribuidor para vitrina de 2100 mm, un socket doble plug type NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%, con botón de prueba y reinicio GFCI, color blanco con un sistema de obturador automático a prueba de manipulaciones y una luz indicadora LED color rojo, un socket doble plug type NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%,un circuito automático interruptor B 15 A, 1 polo, caja de fusibles IP 44. Los servicios mecánicos que constarán de una válvula de control remoto para agua potable fría, todas las válvulas de agua deberán cumplir con las características: El cuello deberá ser de latón con recubrimiento en laca de polvo de poliéster, curada en horno, con un espesor mínimo de 50 µm y resistente a químicos y rayos UV, la boquilla deberá ser fabricada en polipropileno y los sellos internos serán de EPDM con lubricante a base de silicón. El grifo deberá soportar una temperatura de operación de 0 a 65°C y una presión de trabajo de 10 bar/147 psi. Con perilla de polipropileno según norma EN 13792. Una válvula de control remoto para suministro de gas natural/LP todas las válvulas de gas deberán cumplir con las características: Función de apertura por medio de presión/giro, el cuello deberá ser de latón con recubrimiento de pintura en polvo curada en horno, la boquilla será metálica del tipo conector rápido y los sellos internos serán de nitrilo con lubricante a base de aceite mineral. La válvula para gas deberá soportar un rango de presión de trabajo de 7 bar/102 psi. Con perilla de polipropileno según norma EN 13792; una válvula de control remoto para suministro de aire comprimido con regulador y medidor de presión, todas las válvulas de aire comprimido deberán cumplir con las características: El cuello deberá ser de latón con recubrimiento en laca de polvo de poliéster, curada en horno, con un espesor mínimo de 50 µm y resistente a químicos y rayos UV, la boquilla deberá ser fabricada en polipropileno y los sellos internos serán de FKM con lubricante a base de perfluoropoliéter. La válvula para aire comprimido deberá soportar un rango de presión de trabajo de 1 bar a 16 bar (14. 5 psi a 232 psi). Con perilla de polipropileno según norma EN 13792; conexión local para servicios mecánicos, fijo para tubos de cobre con aislamiento, conexión local fija para tubos de cobre sin aislamiento, conexión fija de tuberías para agua residual con tasa de goteo, la placa de la superficie deberá ser de gres técnico y será resistente a los reactivos enlistados: Ácido acético anhídrido, acetona, acetonitrilo, ácido fórmico (99%), hidróxido de amonio (28%), acetato de amilo, azul de anilina (soluble en agua), benceno, alcohol butílico, cloroformo, ácido dicloroacético, diclorometano, dioxano, eosina B, ácido acético (99%), etanol, acetato de etilo, etilenglicol, éster etílico, formaldehído, furfural, solución de yodo (0. 1 N), tintura de yodo, yoduro de potasio (10%), permanganato de potasio (10%), ácido carbólico fucsina (10%), carmín, rojo Congo, cristal violeta, azul vitriolo (10%), metanol, azul de metileno (10%), metiletilcetona, metilisobutilcetona, monoclorobenceno, naftalina, cloruro de sodio (10%), hidróxido de sodio (10%), hidróxido de sodio (20%), hidróxido de sodio (40%), hipoclorito de sodio (13%), acetato de n-butilo, n-hexano, ácido perclórico (60%), fenol, ácido fosfórico (85%), safranina, ácido nítrico (10%), ácido nítrico (20%), ácido nítrico (30%), ácido nítrico (65%), ácido nítrico (70%), ácido clorhídrico (10%), ácido sulfúrico (10%), ácido sulfúrico (25%), ácido sulfúrico (33%), ácido sulfúrico (77%), ácido sulfúrico (85%), ácido sulfúrico (96 - 98%), nitrato de plata (1%), sudán III, tetraclorometano, tetrahidrofurano, tolueno, tricloroetileno, peróxido de hidrógeno, xilol y cloruro de zinc; fucsina, colorante de giemsa, verde de malaquita oxalato, azul de metileno y violeta de metilo 2B pueden ser removidos con acetona o metanol. La campana deberá ser conforme a lo siguiente: Material de la guillotina: La hoja transparente de la guillotina debe estar hecha de materiales que proporcionen una protección física óptima contra la liberación involuntaria de sustancias. Por lo tanto, se deberá utilizar vidrio de seguridad templado con esfuerzo a la flexión de 120 N/mm2, gradiente térmico de 150 K y estabilidad a la temperatura de 250ºC, o vidrio de seguridad laminado con esfuerzo a la flexión de 45 N/mm2, gradiente térmico de 40 K y estabilidad a la temperatura de 60ºC, como características mínimas en ambos casos. Alarma de la guillotina:Una alarma acústica y visual deberá informar al usuario sobre una apertura de la guillotina de su posición de apertura más amplia. Guillotina accionada por motor: La hoja guillotina deberá estar asistida por motor con un detector incluido que detenga cualquier movimiento en cuanto aparezca un obstáculo. Panel indicador de funciones: Se deberá instalar un panel indicador de funciones en la campana de humos para indicar el correcto funcionamiento del flujo de aire de la campana de humos. Contactos eléctricos: Los contactos eléctricos deberán montarse en el exterior de la campana de gases. Si la colocación interior de contactos eléctricos es solicitada en una campana, estos deberán contar con un sistema de protección mínima de IP 44 y deberá ser activados desde el exterior de la campana. Extracción: La campana deberá contar con un sistema de extracción aérea con tubo de polipropileno termo fusionado de 6 pulgadas de diámetro cedula 80, y un extractor centrifugo a prueba de explosión. Extractor: Extractor centrífugo para exteriores y que soporte atmosferas corrosivas, deberá tener aspas fabricadas en polipropileno y motor a prueba de explosión de ½ hp, tendrá un caudal de descarga libre mínimo de 1500 m3/h y deberá ser accionado desde el panel de control de la campana de extracción. El ducto de extracción será de polipropileno con un diámetro mínimo de 6 pulgadas y cédula 80. Unidad de gabinete para resguardo de sustancias peligrosas en campanas que así lo indiquen: La unidad de gabinete para resguardo de sustancias peligrosas será de clase FWF 90, conforme a la norma EN 14470-1, tipo 90 Para la instalación de los suministros mecánicos y sanitaria se deberán realizar conforme a lo siguiente: La tubería sanitaria deberá contar con céspol de polietileno termo-fusionado con diámetro externo de 50 mm y espesor de pared mínimo de 3 mm, las tuercas para unir las secciones deberán ser de polietileno y contarán con empaque tipo o-ring. . Deberá contar con una unidad de gabinete para resguardo de sustancias peligrosas. Una unidad con un compartimiento para resguardo de sustancias ácidas y un compartimiento para sustancias alcalinas. | Pieza
|  |  | 4 | Gabinete alto, fabricado en aglomerado prensado de alta densidad y con zoclo tratado antihumedad. Deberán estar sobre un zoclo de 100 mm de madera con tratamiento antihumedad. Dimensiones 1200 mm de frente, 600 mm de profundidad y 2000 mm de alto de dos puertas, las puertas deberán tener un cristal incrustado de vidrio de seguridad laminado en la mitad superior de la puerta. Una de las puertas deberá ser con apertura a la izquierda y otra a la derecha, el gabinete deberá contar con cuatro entrepaños y cuatro tirantes de refuerzo y cerradura. Cada gabinete alto deberá incluir un gabinete montado de 1200 mm de frente, 600 mm de profundidad y 730 mm de altura, con manija de aluminio y riel para escalera. La altura total del gabinete con el gabinete montado deberá ser de 2730 mm. | Pieza
|  |  | 1 | Mesa móvil de medidas: 750 mm de longitud, 600 mm de profundidad y 900 mm de altura. La superficie de trabajo de la mesa deberá de ser de resina fenólica de laminado de alta presión (HPL), será resistente a los reactivos: Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. La configuración de la mesa deberá constar en un marco de metal con cuatro ruedas, y un estante de melamina | Pieza
|  |  | 1 | Tarja para trabajo de pie con sistema mecánico medidas totales de 900 mm de longitud, 750 mm de profundidad y 900 mm de altura incluirá grifo en “U” para suministro de agua, todas las válvulas de agua deberán cumplir con las siguentes características, El cuello deberá ser de latón con recubrimiento en laca de polvo de poliéster, curada en horno, con un espesor mínimo de 50 µm y resistente a químicos y rayos UV, la boquilla deberá ser fabricada en polipropileno y los sellos internos serán de EPDM con lubricante a base de silicón. El grifo deberá soportar una temperatura de operación de 0 a 65°C y una presión de trabajo de 10 bar/147 psi. Con perilla de polipropileno según norma EN 13792. conexiones locales para servicios mecánicos fijos para tuberías de cobre con, conexión fija de plomería para aguas residuales, un panel de protección anti-salpicaduras de acrílico de doble cara, marco de drenaje para cristalería de laboratorio, marco de alambre cubierto de plástico, con tasa de goteo, dimensiones 460 x 100 x 600 mm, superficie de trabajo de gres técnico de 30 mm de espesor con tarja integrada sin juntas de 530 x 380 x 250 mm, con sistema de drenaje PE y tubo de soporte vertical, la superficie será resistente a los reactivos: Ácido acético anhídrido, acetona, acetonitrilo, ácido fórmico (99%), hidróxido de amonio (28%), acetato de amilo, azul de anilina (soluble en agua), benceno, alcohol butílico, cloroformo, ácido dicloroacético, diclorometano, dioxano, eosina B, ácido acético (99%), etanol, acetato de etilo, etilenglicol, éster etílico, formaldehído, furfural, solución de yodo (0. 1 N), tintura de yodo, yoduro de potasio (10%), permanganato de potasio (10%), ácido carbólico fucsina (10%), carmín, rojo Congo, cristal violeta, azul vitriolo (10%), metanol, azul de metileno (10%), metiletilcetona, metilisobutilcetona, monoclorobenceno, naftalina, cloruro de sodio (10%), hidróxido de sodio (10%), hidróxido de sodio (20%), hidróxido de sodio (40%), hipoclorito de sodio (13%), acetato de n-butilo, n-hexano, ácido perclórico (60%), fenol, ácido fosfórico (85%), safranina, ácido nítrico (10%), ácido nítrico (20%), ácido nítrico (30%), ácido nítrico (65%), ácido nítrico (70%), ácido clorhídrico (10%), ácido sulfúrico (10%), ácido sulfúrico (25%), ácido sulfúrico (33%), ácido sulfúrico (77%), ácido sulfúrico (85%), ácido sulfúrico (96 - 98%), nitrato de plata (1%), sudán III, tetraclorometano, tetrahidrofurano, tolueno, tricloroetileno, peróxido de hidrógeno, xilol y cloruro de zinc; fucsina, colorante de giemsa, verde de malaquita oxalato, azul de metileno y violeta de metilo 2B pueden ser removidos con acetona o metanol. Contará con gabinete debajo de la tarja de 770 mm de alto sin entrepaños, los gabinetes deberán cumplir con las especificaciones: Los gabinetes deberán de ser de aglomerado prensado de alta densidad y con zoclo tratado antihumedad. A excepción de los gabinetes móviles, todos los gabinetes deberán estar sobre un zoclo de 100 mm de madera con tratamiento antihumedad. La unidad inferior de 900 mm de longitud con dos puertas abatibles, como compartimiento de instalación. Para la instalación de los suministros mecánicos y sanitarios se deberán realizar de la siguiente manera: La tubería sanitaria deberá contar con céspol de polietileno termo-fusionado con diámetro externo de 50 mm y espesor de pared mínimo de 3 mm, las tuercas para unir las secciones deberán ser de polietileno y contarán con empaque tipo o-ring. La tarja deberá tener un sistema lavaojos de acuerdo con el estándar DIN EN 15154-2 y con certificación DVGW, bloqueado con un gatillo en la mesa donde estará montado y la cabeza de salida del agua verticalmente hacia arriba.. | Pieza
|  |  | 2 | Regadera de emergencia fabricada en tubería de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼” con conexiones de acero inoxidable. La toma de agua deberá estar a 2.3 m del piso con entrada de 1 ¼” NPT roscada, hembra, contará con válvula de acero inoxidable tipo 304 de 1 ¼” que deberá ser activada mediante una jaladera de acero inoxidable de 60 cm de largo. La regadera deberá tener una campana de 10” de diámetro y disco de 8” de diámetro, ambos fabricados en acero inoxidable. Deberá incluir un lavaojos con dos rociadores de acero inoxidable con malla cubre polvo montado sobre una charola de 10” de diámetro de acero inoxidable. La toma de drenaje se deberá ubicar a 0.23 m del suelo con entrada de 1 ¼” NPT roscada, hembra. | Pieza
|  |  | 1 | Gabinete alto, de dimensiones 1200 mm de frente, 580 mm de profundidad y 2000 mm de alto. Fabricado en aglomerado prensado de alta densidad y con zoclo tratado antihumedad. Deberán estar sobre un zoclo de 100 mm de madera con tratamiento antihumedad. El gabinete deberá contar con cuatro entrepaños y cuatro tirantes de refuerzo. El gabinete no deberá poseer puertas. | Pieza
|  |  | 1 | Gabinete alto, de dimensiones 1200 mm de frente, 600 mm de profundidad y 2000 mm de alto de dos puertas sólidas. Fabricado en aglomerado prensado de alta densidad y con zoclo tratado antihumedad. Deberán estar sobre un zoclo de 100 mm de madera con tratamiento antihumedad. Una de las puertas deberá ser con apertura a la izquierda y otra a la derecha, el gabinete deberá contar con cuatro entrepaños y cuatro tirantes de refuerzo y cerradura. El gabinete posee un ducto de extracción de 110 mm de diámetro en la parte superior del gabinete. | Pieza
|  |  | 1 | Mesa de trabajo a muro, con superficie de trabajo de longitud de 1500 mm, ancho total de 600 mm, ancho de superficie de trabajo de 600 mm, altura de trabajo de 900 mm. La superficie de trabajo de la mesa deberá de ser de resina fenólica de laminado de alta presión (HPL), será resistente a los reactivos: Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. La estructura de soporte será metálica con un marco con patas en C, que deberá cumplir con las especificacione: ser fabricado en perfil de acero soldado y acabado en frío con dimensiones de los perfiles de 50x25 mm y un espesor mínimo de lámina de 2 mm, con las esquinas y los bordes desbarbados. La estructura deberá tener una capacidad de carga mínima de 200 kg / m². Cada pata deberá tener un ajustador de altura con un pie redondo de diámetro de 24 mm hecho de plástico y con un ajuste de altura de 30 mm. Todas las aberturas de los extremos de los perfiles deberán estar cerradas con tapas. Las superficies metálicas deberán ser desengrasadas y pasadas por un proceso de fosfatado y contarán con un recubrimiento en polvo de epoxi-poliéster horneado, con un espesor de capa mínimo de 80 μm. | Pieza
|  |  | 1 | Mesa de trabajo a muro, con superficie de trabajo de longitud de 1200 mm, ancho de superficie de trabajo de 750 mm, altura de trabajo de 750 mm. La superficie de trabajo de la mesa deberá de ser de resina fenólica de laminado de alta presión (HPL), será resistente a los reactivos:Acetato de Amilo, Acetato de Etilo, Ácido Acético al 98%, Acetona, Alcohol Butílico, Alcohol Etílico, Alcohol Metílico, Hidróxido de Amonio al 28%, Benceno, Tetracloruro de Carbono, Cloroformo, Ácido Crómico 60%, Dimetilformamida, Dioxano, Etil-éter, Formaldehído al 37%, Ácido Fórmico al 90%, Gasolina, Ácido Clorhídrico 36%, Metiletilcetona, Cloruro de Metileno, Monoclorobenceno, Naftaleno, Ácido fosfórico al 85%, Nitrato de Plata Saturado, Hidróxido de Sodio al 40%, Escamas de Hidróxido de Sodio, Sulfuro de Sodio Saturado, Ácido Sulfúrico al 96%, Tolueno, Tricloroetileno, Xileno, Cloruro de Zinc Saturado. La estructura de soporte será metálica con un marco con patas en C, que deberá cumplir con las especificaciones: ser fabricado en perfil de acero soldado y acabado en frío con dimensiones de los perfiles de 50x25 mm y un espesor mínimo de lámina de 2 mm, con las esquinas y los bordes desbarbados. La estructura deberá tener una capacidad de carga mínima de 200 kg / m². Cada pata deberá tener un ajustador de altura con un pie redondo de diámetro de 24 mm hecho de plástico y con un ajuste de altura de 30 mm. Todas las aberturas de los extremos de los perfiles deberán estar cerradas con tapas. Las superficies metálicas deberán ser desengrasadas y pasadas por un proceso de fosfatado y contarán con un recubrimiento en polvo de epoxi-poliéster horneado, con un espesor de capa mínimo de 80 μm. | Pieza
|  |  | 1 | Gabinete alto, de dimensiones 1200 mm de frente, 600 mm de profundidad y 2000 mm de alto de dos puertas sólidas. Fabricado en aglomerado prensado de alta densidad y con zoclo tratado antihumedad. Deberán estar sobre un zoclo de 100 mm de madera con tratamiento antihumedad. Una de las puertas deberá ser con apertura a la izquierda y otra a la derecha, el gabinete deberá contar con cuatro entrepaños y cuatro tirantes de refuerzo y cerradura. | Pieza
|  |  | 6 | Sistema de suministros horizontales montados en el techo con longitud de 2000 mm, multifuncionales usando un carril para servicios directamente en el lugar de trabajo, cada sistema tendrá rieles de perfil en forma de C con conector de montaje compuesto de dos perfiles paralelos con elementos estabilizadores y un perfil central, esto deberá ser montado en la construcción del techo, dos partes finales de aluminio para tapar los extremos del riel de medios, dos brazos que podrán desplegarse de forma perpendicular al riel y ocultarse de forma paralela al riel cuando no estén en uso. El equipo eléctrico estará distribuido en cada uno de los brazos y constará en dos sockets dobles tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%, con botón de prueba y reinicio GFCI, con un sistema de obturador automático a prueba de manipulaciones y una luz indicadora LED color rojo, dos sockets dobles tipo plug NEMA 5-15 para trabajar con un voltaje de 120 V/ 15 A con una variación de ±10%, color blanco, dos interruptores automáticos B 15 A, 1 polo; una unidad de conexiones RJ45 con dos enchufes inclinados. El equipamiento mecánico de cada brazo deberá consistir en: una válvula recta para suministro de gas natural/LP, todas las válvulas de gas deberán cumplir con las características: Función de apertura por medio de presión/giro, el cuello deberá ser de latón con recubrimiento de pintura en polvo curada en horno, la boquilla será metálica del tipo conector rápido y los sellos internos serán de nitrilo con lubricante a base de aceite mineral. La válvula para gas deberá soportar un rango de presión de trabajo de 7 bar/102 psi. Con perilla de polipropileno según norma EN 13792. Una válvula recta para suministro de aire comprimido, todas las válvulas de vacío deberán cumplir con las características: El cuello deberá ser de latón con recubrimiento en laca de polvo de poliéster, curada en horno, con un espesor mínimo de 50 µm y resistente a químicos y rayos UV, la boquilla deberá ser fabricada en polipropileno y los sellos internos serán de FKM con lubricante a base de perfluoropoliéter. La válvula de vacío contará con un rango de presión de trabajo de 1000 a 1 mbar. Con perilla de polipropileno según norma EN 13792. Se deberá incluir sobre el riel una válvula recta para suministro de vacío, todas las válvulas de vacío deberán cumplir con las características: El cuello deberá ser de latón con recubrimiento en laca de polvo de poliéster, curada en horno, con un espesor mínimo de 50 µm y resistente a químicos y rayos UV, la boquilla deberá ser fabricada en polipropileno y los sellos internos serán de FKM con lubricante a base de perfluoropoliéter. La válvula de vacío contará con un rango de presión de trabajo de 1000 a 1 mbar. Con perilla de polipropileno según norma EN 13792. Para la instalación de los suministros mecánicos y sanitaria se deberán realizar conforme a estas espicificaciones: La tubería sanitaria deberá contar con céspol de polietileno termo-fusionado con diámetro externo de 50 mm y espesor de pared mínimo de 3 mm, las tuercas para unir las secciones deberán ser de polietileno y contarán con empaque tipo o-ring. | Pieza
|  |  | 1 | Sistema de extracción para cada campana y gabinete de extracción ofertados. | Pieza
2 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 1 | Suministro e instalación de tanque estacionario de 120 lts de capacidad, marca Tatsa o similar en calidad, incluye mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, accareo horizontal y vertical hasta el lugar de su utilización, trazo, corte, lijado, desperdicio, fijación, nivelación, soldadura, pruebas, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones especificas, en cualquier nivel y todo lo necesario para su correcta ejecución. | Pieza
3 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 2 | Botiquín metálico color blanco con dimensiones de 60 cm de alto, 40 cm de ancho, 12 cm de fondo, con tres espacios equidistantes separados por dos repisas horizontales. El espacio inferior debe estar divido en tres partes, a la izquierda un espacio de 25 cm x 20 cm y a la derecha dos espacios de 15 cm x 10 cm separados por una repisa horizontal. Bisagras de cierre suave, con apertura izquierda. Con orificios para ser colgado en pared y con agarradera para poder ser transportado. | Pieza
4 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 1 | Archivero fabricados en madera precompuesta de 4 gavetas con medidas de 1.35x0.45x0.70 mts., incluye correderas de extension, jaladeras satinadas asi como chapa general | Pieza
5 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 2 | Escritorios secretarial con medidas de 1.20x0.60x0.75 mts., fabricados en madera precompuesta de 28mm incluye una cajonera de dos gavetas con rodajas para mejor movilidad | Pieza
6 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 2 | Sillon ejecutivo fabricados en estructura de acero satinado con base giratoria de 5 ruedas asiento y respaldo de madera de 1a. Forrado en piel reciclada color negro con brazos con pistón neumático automático | Pieza
7 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 4 | Silla fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela plana color institucional | Pieza
8 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 20 | Locker fabricados en madera precompuesta, color burdeos de 2 secciones cada uno | Pieza
9 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 1 | Compresor para laboratorio de 5 HP con tanque de 300 litros. Bifásico. | Pieza
10 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 50 | Banco giratorio de acero inoxidable calibre 14, asiento de altura ajustable. Estructura hecha de tubo redondo de acero inoxidable calibre 18 | Pieza
11 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 1 | Tarima de plástico HDPE antiderrames, contenedoras de líquidos y derrames químicos, con rejillas HDPE removibles, compatibles con tambos industriales de 200 litros, tambos de plástico, bidones | Pieza
12 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 4 | Bote papelero con una capacidad de 20 L. Elaborado en plástico negro resistente con un diseño rectangular que mide 40.3 x 33 x 24.8 cm. | Pieza
13 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 2 | Perchero fabricado en madera precompuesta de 1.80 m con cuatro ganchos | Pieza
14 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 2 | Regadera de emergencia con lava ojos: dos cabezales de salida tipo pulverizador para enjuagar los ojos; cubierta de polvo, control de flujo interno y filtro para eliminar impurezas del agua. Los suministros deberán tener entrada superior o lateral, residuo salida hembra, cabezal de ducha plástico ABS de 10” de diámetro, válvula de ducha de bola abierta de latón cromado, tazón de lava ojos de acero inoxidable, tubería de acero galvanizado, con cubiertas de polietileno para tuberías verticales de alta visibilidad y resistencia a la corrosión. Sellos equipados con brazo de accionamiento de acero inoxidable. | Pieza
15 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 1 | Escalera de aluminio de 2 pies modelo h-1559 capacidad de carga de 300 lbs 17 de base de ancho * 19 de profundidad | Pieza
16 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 2 | Extintor de bióxido de carbono de 4.5 kg/10lb marca pouland pro, modelo extspf02 | Pieza
17 | Estatal Genérico | Dirección de Laboratorios | 3 | Extractor de aire/ventilador axial hxb-t, clave: nk-hxb-t. marca soler y palau s&p. modelo hxb-500-h de 62.8 cm por 55.5 cm de 1/2 hp intensidad 4.4a/127v | Pieza
Subtotal
I.V.A. 16%
TOTAL