## LICITACIÓN
Anexo Técnico
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Mantenimiento a equipo de laboratorio
No. Partida | Centro de Costos | Cant. | Descripcion | Unidad Medida
1 | Área Académica de Biología | 1 | Mantenimiento preventivo a Termociclador, marca Applied Biosystems, modelo GeneAmp PCR System 9700, No. de serie 805S9100806 y No. de Inventario 83095. Se require realizar Test de verificación de temperatura, Test de uniformidad del termobloque TNU, Inspección mecánica y visual, verificar voltaje de alimentación 120-240 vca, limpieza general e interna del equipo, correr la prueba de Cycle Test, correr la prueba de Ramp Test, verificación de Heated Cover acorde a protocolo, limpieza de termobloque, limpieza de ventilador del termobloque y verificación de conexiones eléctricas y electrónicas. Ubicación Laboratorio de Sistemática Molecular. | Servicio
2 | Área Académica de Biología | 1 | Mantenimiento preventivo a Termociclador, marca Applied Biosystems, modelo Proflex, No. de serie 297802547 y No. de inventario 5311268710. Se requiere asegurarse que el ventilador del instrumento esté en funcionamiento y revisar que no haya residuos, asegurarse de que el instrumento ejecute completamente el diagnóstico de inicio y que no haya mensajes de error, verificar el bloque de muestra y la tapa del cabezal, limpiarlos si es necesario, revisar si hay polvo en los conductos de entrada y salida delanteros y traseros, limpiar si es necesario, comprobar la pantalla táctil, limpiar si es necesario, realizar la prueba de autoverificación, verificación de temperatura y correr la prueba de heated cover. Ubicación Laboratorio de Sistemática Molecular. | Servicio
3 | Área Académica de Biología | 1 | Mantenimiento preventivo a Termociclador, marcar Thermo Scientific, modelo Arktik, No. de serie AKC961401426 y No. de inventario 5311268694. Se requiere limpieza externa, revisión de partes eléctricas y electrónicas, revisión de la temperatura y pruebas de funcionamiento. Ubicación Laboratorio de Sistemática Molecular. | Servicio
4 | Área Académica de Biología | 1 | Mantenimiento preventivo a Ultracongelador marca Sanyo, modelo MDF-U33V, No. de serie 11090343 y No. de inventario 225313. Se requiere la revisión eléctrica, electrónica, limpieza de módulo de enfriamiento, revisión del sello, revisión interna del equipo, limpieza interna y externa y pruebas de funcionamiento. Ubicación Laboratorio de Sistemántica Molecular. | Servicio
5 | Área Académica de Enfermería | 1 | Mantenimiento correctivo, Camas clínica, Serie S/N, Marca: Stryker, Modelo GoBed, Número de inventario 5100146525. Ubicado en CLEMPS Simulación, falla el sistema de freno mpidiendo que no se puede movilizar de manera lateral, requiere de mantenimiento general, limpieza externa y de partes mecánicas, lubricación, ajuste, asi como reemplazo de las partes que lo requieran. | Servicio
6 | Área Académica de Enfermería | 1 | Mantenimiento correctivo, Camas clínica, Serie S/N, Marca: Stryker, Modelo GoBed, Número de inventario 5100146526. Ubicado en CLEMPS Simulación, falla el sistema de freno mpidiendo que no se puede movilizar de manera lateral, requiere de mantenimiento general, limpieza externa y de partes mecánicas, lubricación, ajuste, asi como reemplazo de las partes que lo requieran. | Servicio
7 | Área Académica de Enfermería | 1 | Mantenimiento correctivo,Neonato Interactivo Computarizado de Terapia Intensiva, Incluye Maleta Code BLUE III SYSTEMS, Virtual Instruments. Serie S/N, Marca: GAUMARD, Modelo S300.106, Número de inventario 218601, Ubicado en CLEMPS Simulación, se requiere reparación de extremidad inferior izquierda, mano izquierda región interdigital rota, fisura en cara del lado izquierdo, así como partes que lo requieran. | Servicio
8 | Área Académica de Farmacia | 1 | Mantenimiento preventivo a Espectrofotómetro marca Agilent technologies, modelo M8456, no serie CN22804513, No inventario 5130123460. Limpieza externa, de transportador multicelda, revisión de mecanismo transportador, limpieza de colimadores y lámparas. Revisión interfase de sistema de cómputo. Pruebas de funcionamiento. Ubicado en Laboratorio de Inmunología de AA de Farmacia | Servicio
9 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Mantenimiento correctivo a Destilador de Reflujo marca BIOBASE, Modelo WD-20, número de serie 2011016 y número de inventario 5311310732 requiere corrección de fallas, cambio de todas las resistencias, revisión eléctrica, limpieza general (eliminar todo el sarro), cambio de mangueras y de cable quemado y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el Laboratorio Multidisciplinario. | Servicio
10 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Mantenimiento correctivo a Destilador de Reflujo marca FELISA, Modelo FE-395, número de serie 701108 y número de inventario 5130163207, requiere corrección de fallas mecánicas, cambio de todas las resistencias, revisión eléctrica (el equipo presento un corto circuito), limpieza general (quitar todo el sarro), cambio de mangueras y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el Laboratorio Multidisciplinario. | Servicio
11 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | 1 | Mantenimiento correctivo a Digestor de proteina, marca BIOBASE, Modelo:BKD-20B, Número de serie: BKD20B-041703-0006, con número de inventario 5311283061, que consiste en instalar el equipo al depurador de gases y al Destilador Kjeldahl, además incluye la tapa del digestor (recolector de gases) y todas las conecciones que se requieras. Ubicado en el Laboratorio de Microbiología | Servicio
12 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a 51305838, marca TRACEABLE , modelo 4059, No. de serie L711068, No. de inventario: 51305838, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
13 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Calibrador, marca SPER SCIENTIFIC, modelo 840031, No. de serie 0199448, No. de inventario: 5321290565, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
14 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Contador de particulas marca CEM, modelo DT-9880, No. de serie 130902101, No. de inventario 5311268251, requiere corrección de fallas mecánicas (no prende); y pruebas de buen funcionamiento. El equipo se encuentra ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
15 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a equipo Barómetro, marca OAKTON, modelo 03316-80, No. de serie 04623, No. de inventario: 5130104265, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
16 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a equipo calibrador, marca EXTECH, Modelo 407744, No. de serie H.316544, No. de inventario 5321289756, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento, requiere certificado de calibración. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
17 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a equipo de medición de vibración con rango de frecuencia de 0.1 a 10 kHz, marca VIBRATION METER, Modelo VM-6360, No. de serie N717312 y No. de inventario 5321268391, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
18 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a equipo de medición de vibración con rango de frecuencia de 0.1 a 10 kHz, marca VIBRATION METER, Modelo VM-6360, No. de serie N717322, No. de inventario 5321268390, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
19 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a equipo de medición de vibración con rango de frecuencia de 10 a 1000 Hz, marca SPM, Modelo VIB-10, No. de serie 0135015 No. de inventario 5130104264, requiere corrección de fallas mecánicas (no prende); y pruebas de buen funcionamiento; requiere refaccion de sonda. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
20 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a equipo de medición de vibración, marca VIBRATION METER, modelo VM-6360, No. de serie N752260, No. de inventario 5321268389, requiere corrección de fallas mecánicas (no prende); y pruebas de buen funcionamiento asi como remplazo de sonda. El equipo se encuentra ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
21 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a equipo para ensayo de cilindros de concreto (prensa digital de tronado de cilindros) marca: CONTROLS, número de serie: 15000289, número de inventario: 5310224265, el cual requiere: Calibración, limpieza general, lubricación de rotula, lavado de bomba y filtro de aceite, cambio de aceite y cambio de resortes, revisión de fugas de aceite y en caso de ser necesario, reparación de las mismas, incluye refacciones e insumos, se requiere pruebas de buen funcionamiento. El equipo se encuentra ubicado en el laboratorio de Ingeniera Civil. | Servicio
22 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a equipo Sonómetro digital, marca EXTECH, modelo 407736, No. de serie 150505708, No. de inventario 5321266299, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
23 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a equipo Tacómetro, marca Lutron , modelo DT 2236 , No. de serie M042172 , No. de inventario 5130127497, requiere pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
24 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Manómetro, marca ALNOR, modelo AXD 530 , No. de serie 11480, No. de inventario 55290227925, requiere calibración, refacción de mangueras y limpieza de terminales. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
25 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Manómetro, marca ALNOR, modelo AXD 530, No. de serie 11464, No. de inventario: 5130104266 requiere calibración, refacción de mangueras y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
26 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Prensa eléctrica digital para ensaye a presión de vigas-Cilindros, marca: ELVEC, modelo: E675-1C, número de inventario: 5290224408, número de serie: 20120131. El cual consiste en el ajuste, reparación y la calibración a equipo Se requiere la reparación y calibración de la maquinaria de flexión de vigas. Incluye refacciones y todo lo necesario para su funcionamiento. El equipo se encuentra ubicado en el laboratorio de Ingeniera Civil. | Servicio
27 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Sonómetro digital, marca EXTECH, modelo 407736, No. de serie 150505671, No. de inventario 5321266300, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
28 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Sonómetro digital, marca EXTECH, Modelo 407736, No. de serie 150505725, No. de inventario 5321266298, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
29 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Sonómetro digital, marca EXTECH, modelo 407736, No. de serie 150505755, No. de inventario 5321266297, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
30 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Tacómetro Estroboscopio, marca LUTRON, modelo DT-2259, No. de serie L6800161, No. de inventario: 51305612 requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
31 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Tacómetro Estroboscopio, marca LUTRON, modelo DT-2259, No. de serie L6800169, No. de inventario: 51305613, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
32 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Tacómetro Estroboscopio, marca LUTRON, modelo DT-2259, No. de serie L680166, No. de inventario: 51305615, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
33 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Tacómetro Estroboscopio, marca LUTRON, modelo DT-2259, No. de serie L682372, No. de inventario: 51305614, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
34 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Tacómetro, marca Lutron , modelo DT 2236 , No. de serie M042137, No. de inventario 5130127496, requiere corrección de fallas mecánicas (display); y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
35 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Tacómetro, marca TRACEABLE , modelo 4059, No. de serie L992705, No. de inventario: 51305835, requiere calibración, refacción cono para RPM y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
36 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Tacómetro, marca TRACEABLE, modelo 4059, No. de serie L917878, No. de inventario: 51305837, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
37 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo a Tacómetro, marca TRACEABLE, modelo 4059, No. de serie L917882, No. de inventario: 51305836, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
38 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo el cual consiste en el ajuste y/o reparación y la calibración a equipo de medición de vibración con rango de frecuencia de 10 a 1000 Hz, y rango de vibración de 0.5 a 99.9 mm/s., marca: SPM, modelo: VIB-10, numero de serie: 010900 | Servicio
39 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento correctivo para Maquina Automática Electromagnética, Modelo:70-T0108/EZ, Marca: Controls, No. Serie: 11009803, No. de inventario: 5310224473, el cual consiste en la limpieza, lubricación, reemplazo de accesorios, actualización de software, calibración. Se requiere levantamiento en sitio. | Servicio
40 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento preventivo a Tacómetro Estroboscopio, marca LUTRON, No. de serie L6800162, No. de inventario: 51305617, requiere calibración y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
41 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento preventivo a Tacómetro Estroboscopio, marca LUTRON, No. de serie L680170, No. de inventario: 51305616, presenta problemas de calibración, requiere calibración. El equipo se encuentra ubicado en el laboratorio de Ingeniería de Métodos. | Servicio
42 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | 1 | Mantenimiento preventivo para el router de control numérico sin marca, sin modelo, y número de inventario 5311282059, se requiere limpieza y lubricación de ejes X,Y, Z, limpieza a equipo de computo de control, calibración y cambio de refrigerante del husillo. Ubicado en el Laboratorio de Manufactura | Servicio
43 | Área Académica de Medicina | 1 | Mantenimiento correctivo autoclave de vapor 87 L aem-87, No. de inventario: 5311313238, serie: wb-b100l-046; modelo: cvq-b100l, marca: sin marca; limpieza interior, revisión y/o cambio de cable de corriente eléctrica, revisión y/o ajuste de recubrimiento, llaves de sellado, mangueras de desagüe. Quirófanos | Servicio
44 | Área Académica de Medicina | 1 | Mantenimiento correctivo, Adulto Interactivo para Cuidados de Emergencia con computadora. Serie S/N , Modelo S300 , Marca: GAUMARD,Número de inventario 218621, Ubicado en CLEMPS Simulación, se requiere reparación general, colocación mano y brazo izquierdo, suministro y cambio de máscara. | Servicio
45 | Área Académica de Medicina | 1 | Mantenimiento correctivo, entrenador SIMON de vistas aereas adulto, Serie S/N, Marca: GAUMARD, Modelo S315, Número de inventario 218617, Ubicado en CLEMPS Simulación, se requiere reparación general con suministro y recolocación de mangueras y dispositivos de apoyo ; cambio de máscara, cambio de dientes, así como partes que lo requieran. | Servicio
46 | Área Académica de Medicina | 1 | Mantenimiento correctivo, TRAUMAN Multi para RCP y manejo de vías aereas, monitor de retroalimentación. Serie S/N , Marca: GAUMARD, Modelo TM10001M, Número de inventario 218626, Ubicado en CLEMPS. | Servicio
47 | Área Académica de Medicina | 1 | Mantenimiento preventivo a Desionizador Modelo Elix 5 Millipore : No. de inventario: 00239745, F2DA99542E Marca: MILLIPORE Mantenimiento correctivo (dos visitas al año) requiere de 4 filtros de venteo, filtros de pretratamiento millipore (5 cajas de filtros color negro de carbón y 5 caja de filtro blanco), lámparas de ultravioleta (4 piezas), válvula reguladora del suministro de presión del aparato (1 piezas), filtros de progard (8 piezas), pastillas de Cloro (3 frascos), pastillas A (Acidas) y pastillas B (básicas) 3 caja de c/u, 5 filtros de pretratamiento para módulo de filtración previo al equipo (4 piezas de c/u) . Laboratorio de Fisiología | Servicio
48 | Área Académica de Medicina | 1 | Mantenimiento preventivo a sistema de aire y vacío; consta de dos bombas y dos compresores, serie 201002190065, marca sullair vs-10, modelo ssd2p15tc61; No. De Inventario 305193, y serie 201002040047, marca sullair ES-6, modelo sat. 10005, presion 10,5 kg/cm 2, capacidad 500 lb. de uso para suministro de aire y vacío; de los laboratorios de 4ta etapa del ICSa, No. Inventario 305194, Ubicada en cuarto de bombas., Mantenimiento Preventivo, que incluya refacciones menores, limpieza, engasado, cambio de filtro, calibración y pruebas de funcionamiento. | Servicio
49 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 1 | Mantenimiento correctivo a Simulador inalambrico compatible con equipo medico real, simulador de paciente humano masculino inalambrico, de alta fidelidad y de cuerpo completo, ideal para la simulacion de emergencias, terapia intensiva y resucitacion, Serie:H1301668, Modelo:HAL S3201, N° inventario:5311284872, que conste de revisión y actualización de software, cambio de sensores de alta utilización, reemplazo de consumibles, verificación de integridad del cableado y de resistencias, rutinas de comprobación de valores de neumática, electrónica, mecánica, hidráulica, actualización a los lineamientos AHA, cosmética, y limpieza completa, revisión de neumática, electrónica, compresor, evaluación completa de sistema y sanitización. Se requieren pruebas de buen funcionamiento, incluye refacciones e insumos. | Servicio
50 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 1 | Mantenimiento correctivo a Simulador inalambrico neonatal Slim New Baby, Serie:S/N, Modelo:226-05050+210-01750, Marca: LAERDAL, N° inventario: 5311294858, que conste de revisión y actualización de software, cambio de sensores de alta utilización, reemplazo de consumibles, verificación de integridad del cableado y de resistencias, rutinas de comprobación de valores de neumática, electrónica, mecánica, hidráulica, actualización a los lineamientos AHA, cosmética, y limpieza completa, revisión de neumática, electrónica, compresor, evaluación completa de sistema y sanitización. Se requieren pruebas de buen funcionamiento, incluye refacciones e insumos. | Servicio
51 | Área Académica de Medicina Tulancingo | 1 | Mantenimiento correctivo a Simulador materno de alta fidelidad SimMom con neonato, Modelo: 377-02050+2236-05050, Marca Laerdal, N° inventario 5311294856; que conste de revisión y actualización de software, cambio de sensores de alta utilización, reemplazo de consumibles, verificación de integridad del cableado y de resistencias, rutinas de comprobación de valores de neumática, electrónica, mecánica, hidráulica, actualización a los lineamientos AHA, cosmética, y limpieza completa, reemplazo de puntos de inyección I.M. canal de parto y piso pélvico, cérvix, cinta para cricotiroidotomía, revisión de neumática, hidráulica, electrónica, limpieza de conductos líquidos, evaluación completa de sistema y sanitización. Se requieren pruebas de buen funcionamiento, incluye refacciones e insumos. | Servicio
52 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Mantenimeinto correctivo a destilador Microkjeldahl, marca FIGURSA, modelo DMK-650, número de serie 120564, número de inventario 222954, que consiste en cambio de destilador completo, cambio de cable de alimentación, de control&nbsp; de encendido y temperatura, revisión general,&nbsp; limpieza general y pruebas de buen funcionamiento, ubicada en el laboratorio de Nutrición Animal - Investigación. Se requiere levantamiento en sitio, para que se conozca el alcance del servicio. | Servicio
53 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Mantenimiento correctivo a autoclave, marca AESA, modelo CV300, serie 1398, número de inventario 0223378, que consiste en cambio de resistencia, cambio de cable de alimentación, cambio de controles de temperatura y presión, cambio de sello de tapa, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Ubicada en el laboratorio de Nutrición Animal - Investigación. Se requiere levantamiento en sitio, para que se conozca el alcance del servicio. | Servicio
54 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Mantenimiento correctivo a cabina de PCR marca bioselec modelo 95043701, número se serie o de fabricación PO527110010 y número de inventario 00222285 que consiste en revisión y reparación de conexiones, revisión y cambio de lamparas UV, revisión y limpieza de paredes. Laboratorio Genética AAMVZ. | Servicio
55 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Mantenimiento correctivo a Extractor de grasas, marca ECOSHEL, modelo EXTRACTION-06C, número de serie TPDZB606005 y número de inventario 005311313435. El cual consiste en cambio de mangueras, revisión general, limpieza general, revisión de control de temperatura (resistencias) y pruebas de buen funcionamiento, incluye dedales o cartucos de celulosa del equipo, ubicada en el laboratorio de Nutrición Animal - Investigación. Se requiere levantamiento en sitio, para que se conozca el alcance del servicio. | Servicio
56 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Mantenimiento correctivo a Microdigestor kjeldahl, marca FIGURSA, modelo DGM-K-630, serie 120563, número de inventario 222955. Que consiste en cambio de cable de alimentación, cambio de resistencias, soldar cables, revisión de control de temperatura, revisión general, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. ubicada en el laboratorio de Nutrición Animal - Investigación. Se requiere levantamiento en sitio, para que se conozca el alcance del servicio. | Servicio
57 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Mantenimiento correctivo a Refrigerador 1 puerta, marca Torrey, modelo R14, numero de inventario 140581. el cual consiste en corrección de fallas mecánicas, cambio de gas si lo requiere (presenta problemas de enfriamiento), limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de Bioquímica y Biología Celular. El equipo no funciona. | Servicio
58 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Mantenimiento correctivo a Refrigerador marca Torrey, modelo TVC42-F2 P1D115BGN, con número de inventario 5641299688, requiere correcciones mecánicas, eléctricas, evisando control de la temperatura, ventilador, motor y cambio de gas refrigerante, presenta problemas de enfriamiento. Ubicado en el Laboratorio de Parasitología y Bacteriología docencia. | Servicio
59 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Mantenimiento correctivo a Refrigerador vertical de 2 puertas, marca: torrey, modelo: R36, número de serie 105-01245 y número de inventario: 5620146954. Presenta fallas de enfriado (prensenta temperaturas mayores a 10 °C), se requiere corrección de fallas mecánicas, cambio de gas, limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el laboratorio de fisiología y patología clínica, edificio K | Servicio
60 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Mantenimiento correctivo de la campana de Flujo Laminar tipo II marca NUAIRE modelo NU-425-400, número se serie o de fabricación 123163051208, número de inventario 5100178061, que consiste en revisión del sistema de flujo, cambio de filtros si se requieren, limpieza general, pruebas de buen funcionamiento. Incluye refacciones. Se ubica en el Laboratorio de bacteriología (investigación) del Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia. | Servicio
61 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Mantenimiento correctivo del utracongelador SO-LOW modelo U85-25, número se serie o de fabricación 0506085, inventario 5130143818, cambio de display y control de temperatura. Incluye refacciones. Se ubica en el Laboratorio de bacteriología (investigación) del Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Empresa sugerida: SERVICIOS ESPECIALIZADOS GAMA | Servicio
62 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | 1 | Mantenimiento preventivo a Congelador tipo cajon chico marca torrey modelo CH5, número se serie o de fabricación 60061114 y número de inventario 5620166843 que consiste en limpieza de condensador, revisión de control de temperatura, cambio de gases y revisión del motor. Laboratorio Genética AAMVZ. | Servicio
63 | Área Académica de Nutrición | 1 | Mantenimiento correctivo a Congelador vertical con una puerta de cristal triple, -15 a -18°C, 18 ft3, Marca Tor-rey, Modelo CV-16, No. de serie B10-0996, No. de inventario 200016. Se requiere corrección del sistema de enfriamiento, corrección y ajustes en control de temperatura, revisión del sistema eléctrico, limpieza de partes interiores y exteriores y se realicen las pruebas de funcionamiento, incluye nuevos evaporadores metálicos, reemplazo de los evaporadores que se han carcomido causando fuga de liquido y polvo al interior del equipo. El equipo se encuentra ubicado en el Laboratorio de Fisiología. | Servicio
64 | Área Académica de Nutrición | 1 | Mantenimiento correctivo a Congelador vertical con una puerta de cristal triple, -15 a -18°C, 18 ft3, Marca Tor-rey, Modelo CV-16, No. de serie B10-0998, No. de inventario 200017. Se requiere corrección del sistema de enfriamiento, corrección y ajustes en control de temperatura, revisión del sistema eléctrico, limpieza de partes interiores y exteriores y se realicen las pruebas de funcionamiento, incluye nuevos evaporadores metálicos, reemplazo de los evaporadores que se han carcomido causando fuga de liquido y polvo al interior del equipo. El equipo se encuentra ubicado en el Laboratorio de Bioquímica. | Servicio
65 | Área Académica de Nutrición | 1 | Mantenimiento correctivo a Refrigerador doble puerta de cristal, 36 pies, Marca Tor-rey, Modelo R-36, No. de serie J09-1166, No. de inventario 189652. Se requiere corrección del sistema de enfriamiento, corrección y ajustes en control de temperatura, revisión del sistema eléctrico, limpieza de partes interiores y exteriores y se realicen las pruebas de funcionamiento, incluye nuevos evaporadores metálicos, reemplazo de los evaporadores que se han carcomido causando fuga de liquido y polvo al interior del equipo. El equipo se encuentra ubicado en el Laboratorio de Bioquímica. | Servicio
66 | Área Académica de Nutrición | 1 | Mantenimiento correctivo a Refrigerador doble puerta de cristal, 36 pies, Marca Tor-rey, Modelo R-36, No. de serie J09-1162, No. de inventario 189651. Se requiere corrección del sistema de enfriamiento, corrección y ajustes en control de temperatura, revisión del sistema eléctrico, limpieza de partes interiores y exteriores y se realicen las pruebas de funcionamiento, incluye nuevos evaporadores metálicos, reemplazo de los evaporadores que se han carcomido causando fuga de liquido y polvo al interior del equipo. El equipo se encuentra ubicado en el Laboratorio de Fisiología | Servicio
67 | Área Académica de Nutrición | 1 | Mantenimiento correctivo a Refrigerador doble puerta de cristal, 36 pies, Marca Tor-rey, Modelo R36L, No. de serie C26180500743, No. de inventario 297869. Se requiere corrección del sistema de enfriamiento, corrección y ajustes en control de temperatura, revisión del sistema eléctrico, limpieza de partes interiores y exteriores y se realicen las pruebas de funcionamiento, incluye nuevos evaporadores metálicos, reemplazo de los evaporadores que se han carcomido causando fuga de liquido y polvo al interior del equipo. El equipo se encuentra ubicado en el Laboratorio de Bioquímica. | Servicio
68 | Área Académica de Nutrición | 1 | Mantenimiento correctivo a Refrigerador vertical con doble puerta de cristal y capacidad 49,1 pies, Marca Thermoforma, Modelo 3775, No. de serie 785442949, No. de inventario 104914. Se requiere corrección del sistema de enfriamiento, corrección y ajustes en control de temperatura, revisión del sistema eléctrico, limpieza de partes interiores y exteriores y se realicen las pruebas de funcionamiento, incluye nuevos evaporadores metálicos, reemplazo de los evaporadores que se han carcomido causando fuga de liquido y polvo al interior del equipo. El equipo se encuentra ubicado en el Laboratorio de Fisiología. | Servicio
69 | Área Académica de Nutrición | 1 | Mantenimiento correctivo a Sistema de Cromatografía, marca Amersham, modelo ÄKTA Basic 10, No. de serie 0121268, No. de inventario 147289. Se requiere magnet assembly FRAC-950, lamp and housing UPC-900, filter 280 nm, valve kit INV-907, oring 3 x 1 PFR91-1 unit, tubing kit for rinsing system-1 unit, inlet filter set_ AKTA-1 unit, o-ring kit UV-M, seal kit 10 ml, se requiere prueba de buen funcionamiento, incluye refacciones e insumos. El equipo se encuentra ubicado en el Laboratorio de Nutrigenómica. | Servicio
70 | Área Académica de Nutrición | 1 | Mantenimiento correctivo de Sistema de destilación, marca Gerhardt, modelo Vapodest 50, No. de serie 002613, No. de inventario 98949. Se requiere correción por fuga interna de NaOH, y mal funcionamiento de bomba de H3BO3, ademas de limpieza general, revisión de componentes y cambio de empaques y pruebas de buen funcionamiento, incluye refacciones e insumos. El equipo se encuentra ubicado en el Laboratorio de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos | Servicio
71 | Área Académica de Nutrición | 1 | Mantenimiento preventivo de Centrífuga refrigerada de mesa, marca Beckman Couler, Modelo Allegra 25R, No. de serie AJC05A036, No. de inventario 139255. Se requiere del desarmado, lavado de tarjetas electrónicas, revisión de conexiones eléctricas, limpieza y revisión del compresor, revisión del sensor de temperatura y limpieza general y pruebas de buen funcionamiento. Ubicado en el Laboratorio de Tecnofuncionalidad de alimentos. | Servicio
72 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo compresor marca Evans Modelo N960. No. Inventario 5130127863, Número de serie N960-B02-M. Incluye limpieza de anillos y válvulas y cambio de aceite. | Servicio
73 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo compresor marca EVANS, No. Inventario 562018686, número de modelo N960, número de serie N960-B02-M. Incluye limpieza de anillos y válvulas y cambio de aceite. | Servicio
74 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo compresor marca Hertz modelo HBD22, No. inventario 561313255, sin número de serie. Incluye limpieza de anillos y válvulas y cambio de aceite. | Servicio
75 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo compresor marca Hertz, modelo HBD22, sin número de serie. No. de inventario 5620188837. Incluye limpieza de anillos y válvulas y cambio de aceite. | Servicio
76 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo compresor marca ITSA, No. Inventario 5620188837, sin número de modelo, sin número de serie. Incluye limpieza de anillos y válvulas y cambio de aceite. | Servicio
77 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo compresor marca ITSA, No. Inventario 562097831, sin número de modelo, sin número de serie. Incluye limpieza de anillos y válvulas y cambio de aceite. | Servicio
78 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo compresor sin marca, No. Inventario 5290242139, sin número de modelo, sin número de serie. Incluye limpieza de anillos y válvulas y cambio de aceite. | Servicio
79 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo compresor sin marca, modelo LOOL-991, No. Inventario 562018682, número de serie: 0142. Incluye limpieza de anillos y válvulas y cambio de aceite. | Servicio
80 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo de unidad de esterilización autoclave, marca CRISTOFOLI, No. Inventario 5130200298, número de serie VT1-27017. Incluye: Limpieza de sistema de desfogue, prueba de tiras de esterilizado, cambio de resistencia y válvulas, cambio de empaque de puerta y revisión y corrección de tarjeta de control. | Servicio
81 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo de unidad de esterilización autoclave, marca CRISTOFOLI, número de serie VT1-27017, sin No. de Inventario 5130127864. Incluye: Limpieza de sistema de desfogue, prueba de tiras de esterilizado, cambio de resistencia y válvulas, cambio de empaque de puerta y revisión y corrección de tarjeta de control. | Servicio
82 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo de unidad de esterilización autoclave, marca EQUIMED, No. Inventario 513018151, sin número de serie. Incluye: Limpieza de sistema de desfogue, prueba de tiras de esterilizado, cambio de resistencia y válvulas, cambio de empaque de puerta y revisión y corrección de tarjeta de control. | Servicio
83 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo de unidad de esterilización autoclave, marca EQUIMED, No. Inventario 513018154, sin número de serie. Incluye: Limpieza de sistema de desfogue, prueba de tiras de esterilizado, cambio de resistencia y válvulas, cambio de empaque de puerta y revisión y corrección de tarjeta de control. | Servicio
84 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo de unidad de esterilización autoclave, marca EQUIMED, No. Inventario 613069150, sin número de serie. Incluye: Limpieza de sistema de desfogue, prueba de tiras de esterilizado, cambio de resistencia y válvulas, cambio de empaque de puerta y revisión y corrección de tarjeta de control. | Servicio
85 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo de unidad de esterilización autoclave, marca Equimed. Con número de inventario 513069151. Incluye: Limpieza de sistema de desfogue, prueba de tiras de esterilizado, cambio de resistencia y válvulas, cambio de empaque de puerta y revisión y corrección de tarjeta de control. | Servicio
86 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo de unidad de esterilización autoclave, Marca HENRY SCHEIN, No. Inventario 513097531, modelo GAM0003. Incluye: Limpieza de sistema de desfogue, prueba de tiras de esterilizado, cambio de resistencia y válvulas, cambio de empaque de puerta y revisión y corrección de tarjeta de control. | Servicio
87 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo de unidad de esterilización autoclave, marca MAN-OLVE, No. Inventario 5130180723, modelo AGB-39. Incluye: Limpieza de sistema de desfogue, prueba de tiras de esterilizado, cambio de resistencia y válvulas, cambio de empaque de puerta y revisión y corrección de tarjeta de control. | Servicio
88 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo de unidad de esterilización autoclave, marca MAN-OLVE, No. Inventario 5130184851, modelo AGT-49. Incluye: Limpieza de sistema de desfogue, prueba de tiras de esterilizado, cambio de resistencia y válvulas, cambio de empaque de puerta y revisión y corrección de tarjeta de control. | Servicio
89 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo de unidad de esterilización autoclave, No. Inventario 5311266092, sin marca, modelo M-35DC. Incluye: Limpieza de sistema de desfogue, prueba de tiras de esterilizado, cambio de resistencia y válvulas, cambio de empaque de puerta y revisión y corrección de tarjeta de control. | Servicio
90 | Área Académica de Odontología | 1 | Mantenimiento correctivo de unidad de esterilización autoclave, No. Inventario 5311268215, sin marca, modelo M-35DC. Incluye: Limpieza de sistema de desfogue, prueba de tiras de esterilizado, cambio de resistencia y válvulas, cambio de empaque de puerta y revisión y corrección de tarjeta de control. | Servicio
91 | Área Académica de Psicología | 1 | Mantenimiento correctivo de equipo de biorretroalimentación Bf, No. de inventario: 5311276417, Mca TTH MODELO PROCOM C/BIOGRAPH INFINITI Clave TTH-T7500M es un codificador de 8 canales, para monitorear señales RAW, EEG, EMG y EKG. Se requiere la calibración, refacciones o sustitución de los sensores Throught Technolog de sudoración BVP-Flex/Pro Modelo SA9308M, electromiografía MYOSCAN Flex/Pro Modelo SA9401M-60, temperatura periférica Modelo: SA9310M, conductancia de la piel SC-Flex/Pro Modelo: SA9309M, respiración modelo SA9401M-60 y electrocardiografía.SENSOR PARA EQUIPO PROCOMP INFINITI TT-sa9309m. Sensor de Repuesta Galvánica (GSR). Actualización de software Biograph Infiniti y las plantillas que estén disponibles en la actualización. Revisión de pines de entrada de PROCOMP y actualización de hardware respecto de los sensores de respiración, electromiografía, temperatura periférica y sudoración. Ubicado en el laboratorio de Psicofisiología. | Servicio
92 | Área Académica de Química | 1 | mantenimiento preventivo, por medio de los criogénicos necesarios para operación del imán superconductor del equipo Bruker Ascend 400 MHz con número de serie 790 y de inventario 5311276445, que incluye lo siguiente: a) Helio líquido grado alta pureza (99.99%). Servicio de Transferencia de Helio líquido al equipo cuando contenga hasta un mínimo de 30% en la chaqueta contenedora. Las transferencias serán realizadas por personal especializado para garantizar el adecuado manejo del criogénico, así como la seguridad del suministro de 180 Lts. de Helio líquido grado alta pureza (99.99%) y la entrega se realizará en 3 partes de 60 litros c/u en las fechas establecidas por el usuario final, en el laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear. b) 17 recargas de Nitrógeno líquido pureza 99.99%. Entrega en Dewar con capacidad de 103 m3, cada 14 días con base a las fechas programadas por el usuario responsable. Características del Nitrógeno Líquido marca Linde/Praxair: Pureza 99.999% ó 5.0, Número de Parte: NI 5.0, Especificaciones del Producto: NF UHP 99.999%, Odor-None sin Olor. c) 1 cilindro de Helio gas grado 5.0 ultra alta pureza. Presentación en cilindro tipo K con 5.9 m3, suficientes para poder presurizar el Dewar de helio para realizar las transferencias programadas. Garantía de Quench: Se incluye garantía contra el Quench (Quench: cuando el helio pasa de su estado líquido a gas, se expande en un factor de 800 veces su volumen y todo el gas va a buscar escapar del equipo inmediatamente hacia la atmósfera) la cual se considera por cada recarga y sólo en caso de que ocurra un quench durante la transferencia, se deberán reponer los criogénicos necesarios para reenergizar el equipo, tal como se especifica en la tabla anterior. La garantía debe consistir en proporcionar los criogénicos (Helio y Nitrógeno) necesarios para la reenergización del magneto en cuestión. | Servicio
93 | Bioterio | 2 | Mantenimiento correctivo al equipo agitador, incubadora de mesa orbital de plataforma, cuenta con control de estado sólido para la velocidad y termostato hidráulico para el control de temperatura; incluye plataforma de 18 X 18 con numero de inventario 5130103611 que consiste revisión de motor, cambios de bandas, y sustitución de baleros, para la correcta operación y funcionamiento | Servicio
94 | Bioterio | 2 | Mantenimiento correctivo al equipo hidrolavadora light para 1450 PSI, 1/2HP, 2.2KG., 110VOLTS, 60 CICLOS, con pistola y lanza, carreola integrada, regulador de presión, con numero de inventario 5620118122 que consiste en revisión, limpieza general, cambio de bomba, ajuste de la presión que se requiere para la correcta operación y funcionamiento. | Servicio
95 | Bioterio | 2 | Mantenimiento correctivo al equipo hidrolavadora light para 1900PDI, motor de 2.1KW, 110VOLTS, 60 ciclos flujo 500 litros/HR con pistola y lanza, carreola integrada regulador de presión, deposito desengrasante y manómetro. (FOMES 2002). con numero de inventario 5620118123, que consiste en revisión, limpieza general, reemplazo de la pistola, ajuste de la presión, que se requiere para la correcta operación y funcionamiento. | Servicio
96 | Bioterio | 2 | Mantenimiento correctivo al equipo lavadora, 8 CICLOS. con numero de inventario 5620297239 que consiste en revisión, lavado de tina, cambio de bandas y lubricación, presión del sistema eléctrico para la correcta operación y funcionamiento | Servicio
97 | Bioterio | 2 | Mantenimiento correctivo al equipo módulo de desinfección automático para tanque SDS de almacenamiento con número de inventario 5130172780, que consiste en revisión, limpieza general y de acumulación en el interior del depósito durante el almacenamiento, cambio de arenas para el filtrado, que se requiere para la correcta operación y funcionamiento. | Servicio
98 | Bioterio | 2 | Mantenimiento correctivo al equipo Módulo de pretratamiento PROGARD-II contiene en su interior carbón activado, polifosfato, prefiltro de 1.0. con numero de inventario 5130172781 que consiste en revisión, limpieza, sustitución de sales, resina y filtros de carbón que se requiere para la correcta operación y funcionamiento | Servicio
99 | Bioterio | 2 | Mantenimiento correctivo al equipo sistema de purificación de agua para producción de agua tipo III, capacidad de producción de 1 lt/min. con numero de inventario 5130105211, que consiste en limpieza general, cambio de filtros, que se requiere para la correcta operación y funcionamiento. | Servicio
100 | Bioterio | 2 | Mantenimiento correctivo de necesario al equipo campana de flujo laminar vertical, construida en acero inoxidable incluidos los laterales, con iluminación en la zona de trabajo, incluye accesorios, (fomes 2001). transferencia de a.a. farmacia 26/09/08, con número de inventario 5130104779, que consiste en revisión de motor, revisión y cambio de filtros, limpieza y lubricación de guillotina, que se requiere para el correcta operación y funcionamiento | Servicio
101 | Bioterio | 2 | Mantenimiento preventivo al equipo Campana de extracción para laboratorio de fibra de vidrio de = Campana de extraccion para laboratorio de fibra de vidrio de 28 . (FOMES 95). Transferencia de A.A. Farmacia 26/09/08. con numero de inventario 5130831 que consiste en limpieza de jaula de ardilla limpieza del motor y extractor, limpieza de ductos de extracción limpieza general de la campana, revisión del sistema electrónico y limpieza de guillotina, que se requiere para la correcta operación y funcionamiento | Servicio
102 | Bioterio | 2 | Mantenimiento preventivo al equipo campana de flujo laminar vertical biológica clase II tipo a/b3 abertura de 10 con numero de inventario 5130103613, que consiste en revisión de motor, revisión de filtros, y lubricación de la guillotina que se requiere para la correcta operación y funcionamiento. | Servicio
103 | Bioterio | 2 | Mantenimiento preventivo al equipo módulo de pretratamiento progard-II contiene en su interior carbón activado, polifosfato, prefiltro de 1.0. con numero de inventario 5130172781, que consiste en cambio de filtros, cambio de membrana de osmosis inversa que se requieran para la correcta operación y funcionamiento. | Servicio
104 | Bioterio | 2 | Mantenimiento preventivo al equipo Purificador SERIE F114C-1008 con numero de inventario 5641268286 que consiste en revisión, limpieza general, cambio de filtros que se requiere para la correcta operación y funcionamiento. | Servicio
105 | Bioterio | 2 | Mantenimiento preventivo de ablandador para agua a base de resina de 0.75 pies cúbicos capacidad de 120L/M 120VAC/60 HZ0.5 AMP. con número de inventario 5130172782, que consiste en revisión, limpieza general, ajustes de la piezas para su correcta operación y funcionalidad. | Servicio
106 | Bioterio | 2 | Mantenimiento preventivo de Cámara de mesa digital refrigerada, con velocidad máxima de 17000RPM, máximo CRF de 26810 XG, capacidad máxima de 4x 250 ml., incluye: sistema electrónico de seguridad que impide la apertura de la tapa cuando el rotor está girando, con número de inventario 5130105068, que consiste en limpieza y lubricación del centro rotor, revisión de gas y calibración, Pruebas necesarias para su funcionamiento. | Servicio
107 | Bioterio | 2 | Mantenimiento preventivo de Esterilizador de vapor directo automático, 660 litros, cuenta con equipo impresor de datos, incluye generador de vapor y el cambio de filtros en el equipo de filtrado de agua, con número de inventario 5130151821, que consiste en cambio de empaques de puerta, cambio de empaques de tuberías de agua, revisión y cambio de la resistencias, del generador de vapor por osmosis inversa, limpieza y revisión de conexiones hidráulicas, mantenimiento de los filtros y componentes, comprobación de la presión de las mangueras, de salida, cambio de filtros, conexiones y empaque mantenimiento a la bomba, comprobación del panel de operación verificar entrada y salida de agua, y pruebas necesarias para su funcionamiento. | Servicio
108 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento correctivo a Compresora ITSA modelo: 1-16614-H y numero de serie:B-15108-L21, Dentro del mantenimiento se solicita el cambio de filtros de aire y aceite, cambio de aceite, cambio de correas (bandas) y drenar el pulmon del equipo, las pruebas necesarias de funcionamiento correcto del mismo, el mantenimiento incluye refacciones e insumos , ubicado en cuarto de maquinas perteneciente a la Unidad Central de Laboratorios en ciudad del conocimiento. | Servicio
109 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento correctivo a cortadora de metales marca Buehler, modelo ABRASIMET 250 10-10106, No de serie 725-AB2500550, No. de inventario 249467. Requiere limpieza general y corrección del sistema de iluminador a prueba de agua (No prende) y todas las pruebas necesarias de buen funcionamiento, incluye refacciones e insumos. Se requiere corrección de fallas en sistema motor, mordazas, refrigeración y todas las pruebas necesarias de buen funcionamiento, el mantenimiento incluye refacciones e insumos, ubicado en el Laboratorio de Ciencia de los Materiales del Laboratorio de Usos Múltiples. | Servicio
110 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento correctivo a Cortadora de precisión marca Buehler, modelo ISOMET 2000 11-2480, No. de serie 535-IST-01123, No. de inventario 153879. Requiere corrección de fallas en tarjeta electrónica y todas las pruebas de buen funcionamiento, se requiere calibración de celdas de carga y pruebas de buen funcionamiento, el mantenimiento incluye refacciones e insumos, ubicado en el Laboratorio de Ciencia de los Materiales del Laboratorio de Usos Múltiples. | Servicio
111 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento correctivo a Pulidora marca Mekton, modelo GRIPO 2V, No. de serie N05438, No. de inventario 143940. Se requiere corrección de fallas en el sistema hidráulico (reparación en mangueras y conexiones) y todas las pruebas necesarias de buen funcionamiento, el mantenimiento incluye refacciones e insumos, ubicado en el Laboratorio de Ciencia de los Materiales del Laboratorio de Usos Múltiples. | Servicio
112 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento correctivo a Pulidora, marca Buehler Ecomet, modelo 49-100057, No. de serie 745-MGT-01077, No. de inventario 5671274767. Se requiere servicio de limpieza y engrasado. Se requiere calibración de la celda de carga del cabezal. Requiere todas las pruebas necesarias de buen funcionamiento, el mantenimiento incluye refacciones e insumos, ubicado en el Laboratorio de Ciencia de los Materiales del Laboratorio de Usos Múltiples. | Servicio
113 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento correctivo a Purificador de agua, marca Wasselab, Modelo: QAHC05DPUV, Número de serie: 219184 y número de inventario: 5311308009. Se requiere el cambio de cartuchos de pretratamiento, cambio de cartuchos sistema de agua Tipo II, cambio de lámpara Ultravioleta (UV), cambio de cartucho de ósmosis, cambio de filtro final, limpieza y desinfección del equipo, verificación de funcionamiento del equipo, el mantenimiento incluye refacciones e insumos, ubicado en la UCL-Poniente nivel 2. | Servicio
114 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento correctivo a Purificador de agua, marca Wasselab, Modelo: QAHC05DPUV, Número de serie: 219186 y número de inventario: 5311309099. Se requiere el cambio de cartuchos de pretratamiento, cambio de cartuchos sistema de agua Tipo II, cambio de lámpara Ultravioleta (UV), cambio de cartucho de ósmosis, cambio de filtro final, limpieza y desinfección del equipo, verificación de funcionamiento del equipo, el mantenimiento incluye refacciones e insumos, ubicado en la UCL-Poniente nivel 4. | Servicio
115 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento correctivo a Purificador de agua, marca Wasselab, Modelo: QAHC05DPUV, Número de serie: M03DP30 y número de inventario: 5311283029. Se requiere el cambio de ubicación de LUM al edificio UCL-Poniente, se requiere el cambio de cartuchos de pretratamiento, cambio de cartuchos sistema de agua Tipo II, cambio de lámpara Ultravioleta (UV), cambio de cartucho de ósmosis, cambio de filtro final, limpieza y desinfección del equipo, así como la verificación de funcionamiento del equipo, el mantenimiento incluye refacciones e insumos, ubicado en Laboratorio de Usos Múltiples de la Unidad Central de Laboratorios. | Servicio
116 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento correctivo a Secador marca SPX FLOW Deltech modelo DSHS 21 serie 3463495-0421-8907. En el mantenimiento se solicita la limpieza de los diferentes componentes del equipo asi como el cambio de filtros, la revisión de los componentes electricos y las pruebas de funcionamiento necesarias, el mantenimiento incluye refacciones e insumos, ubicado en el edificio Poniente de la Unidad Central de Laboratorios | Servicio
117 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento correctivo a Secador de aire comprimido RISHENG Modelo: RSLF-30-SSD Numero de serie: 2105R01612, dentro del mantenimiento se solicita la limpieza de las areas de ventilación, cambio de filtros, la recarga de refrigerante del tipo R134a, asi como la revisión de los componentes electricos y las pruebas de funcionamiento necesarias, el mantenimiento incluye refacciones e insumos, ubicado en el cuarto de mantenimiento de la Unidad Central de Laboratorios | Servicio
118 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento correctivo a Sistema de Vacio BUSCH, consta de bombas Busch Modelo: RA0255D506CEXG ubicadas en un sistema Triplex (con los siguientes numeros de serie: USM122420156,USM122440011, USM122420157). El mantenimiento debe incluir filtros de aceite, aceite sintético, consumibles, servicio técnico, inspección y limpieza general de las piezas del sistema, pruebas de marcha y operaciones necesarias para su correcto fucionamiento, el mantenimiento inclye refacciones e insumos, ubicado en el cuarto de maquinas de la Unidad Central de Laboratorios. | Servicio
119 | Dirección de Laboratorios | 1 | Mantenimiento correctivo al Sistema de Vacio, No. de inventario: 56204378 con motor trifasico cerrado Siemens de 5hp, el mantenimiento incluye refacciones e insumos, asi como la realización de pruebas de funcionamiento al finalizar el mismo, ubicado en Laboratorio de Usos Multiples de la Unidad Centrada de Laboratorios. | Servicio
120 | Dirección de Servicio Médico Universitario | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de colposcopia, Marca: HANSELMAN,Modelo ANEW1,Número de inventario 5130191810, Número de serie A-090191 NT. Por la utilidad del equipo se solicita 1mantenimiento preventivo por año, que incluye limpieza general y de la parte óptica del equipo, inspección, limpieza yajuste de: cableado, fusibles, fuentes de luz de led, filtro verde y azul. Ajuste del divisor de ases y microcámara devideo de alta resolución. Revisión de las magnificaciones 4X, 7X, 10X, 16X y 26X y de los ángulos de observación. | Mantenimiento
121 | Dirección de Servicio Médico Universitario | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de ultrasonido GE VOLUSON E6. (Incluye refacciones),Marca: General Electric, Modelo VOLUSON E6, Número de inventario 268285, Número de serie: D 64662. Se solicitamantenimiento preventivo que incluye, verificar desgaste de transductores, pruebas de seguridad eléctrica con equipoFluke Medtester 5000, resistencia y corriente de fuga. Limpieza de conectores, teclado, TrackBall. Calibración ydiagnóstico del touch panel. TrackBall verificar errores del sistema. Depuración de información de pacientes.Diagnóstico del sistema, transductores, disco duro, puertos de entrada y salida, memorias del equipo, software ysistema operativo. Ajuste de tarjetas electrónicas, de conectores, teclado y TrackBall. Limpieza externa del equipo yremplazar o instalar protectores de transductores. | Mantenimiento
122 | Dirección de Servicio Médico Universitario | 1 | Mantenimiento preventivo al equipo de ultrasonido portatil.Equipo de Ultrasonido, Marca SONOSCAPE, Modelo A6 B/N, Número de inventario 5130180535 , Número de serie: 26279783. Se requieremantenimiento preventivo al equipo que incluye realizar pruebas, verificar su funcionamiento y alinealidad horizontal yvertical, limpieza de conectores, teclado, TrackBall, diagnóstico del sistema, transductores, disco duro, puertos deentrada y salida, memorias del equipo, software y sistema operativo. Ajuste de tarjetas electrónicas, de conectores,teclado y TrackBall. Limpieza externa del equipo y remplazar o instalar protectores de transductores. Pruebas deseguridad eléctrica con equipo Fluke Medtester 5000, resistencia y corriente de fuga. | Mantenimiento
123 | Dirección de Servicio Médico Universitario | 1 | Mantenimiento preventivo del equipo de lavado (lavadora). Lavadora Marca EASY (ASBER),Modelo: LAE15201PBBBO, Nùmero de invetario: 5193286500, Nùmero de serie: S/N, Capacidad de 15 kilogramoscon 3 ciclos de lavado. Se requere mantenimiento preventivo que incluye limpieza de tina, canasta, filtros deelectrovalvula, revisiòn de seguro de puerta, revisar sonido de motor al lavar,revisar los soportes de la tina( varillas oamortiguadores y sus ligas ) y limpieza externa del equipo. | Mantenimiento
124 | Escuela Preparatoria Número 7 | 1 | Mantenimiento preventivo para cabina de extracción Marca: Emilab, modelo: HS-182-2, ubicado en el laboratorio de preparatoria 7, número de inventario del equipo: 5311311490, que incluya: 1) Limpieza externa e interna del equipo (limpieza y lubricación) 2) Revisión del sistema de poleas (chicote, poleas, correderas y contrapeso), 3) Revisión y verificación del sistema eléctrico (Contactos, cableado, apagador, lámpara), 4) Revisión, limpieza del sistema de extracción (motor y turbina), 5) Revisión de ducto externo (que no existan fugas, pruebas de validación), 6) Verificación de extracción. | Servicio
125 | Escuela Superior de Apan | 1 | Mantenimiento correctivo a Bomba de vacío, marca ARSA, modelo AR-1500L, No. de serie 1507020, No de inventario 5321274421. Requiere de reemplazo y ajuste de todas las partes del equipo para tener un funcionamiento adecuado; limpieza de partes mecánicas, electrónicas y todas las pruebas necesarias de un buen funcionamiento. Incluir refacciones si es necesario. El equipo se encuentra en almacen de laboratorios. Para mes de mayo | Servicio
126 | Escuela Superior de Apan | 1 | Mantenimiento correctivo a Bomba de vacío, marca ARSA, modelo AR-1500L, No. de serie 1507020, No de inventario 5321274421. Requiere de reemplazo y ajuste de todas las partes del equipo para tener un funcionamiento adecuado; limpieza de partes mecánicas, electrónicas y todas las pruebas necesarias de un buen funcionamiento. Incluir refacciones si es necesario. El equipo se encuentra en almacen de laboratorios. Para mes de septiembre | Servicio
127 | Escuela Superior de Apan | 1 | Mantenimiento correctivo a Bomba de vacío, marca Felisa, modelo FE-1500, No. de serie 1802061, No de inventario 5311296154. Requiere de reemplazo y ajuste de todas las partes del equipo para tener un funcionamiento adecuado; limpieza de partes mecánicas, electrónicas y todas las pruebas necesarias de un buen funcionamiento. Incluir refacciones si es necesario. El equipo se encuentra en almacen de laboratorios. Para el mes de mayo | Servicio
128 | Escuela Superior de Apan | 1 | Mantenimiento correctivo a Bomba de vacío, marca Felisa, modelo FE-1500, No. de serie 1802061, No de inventario 5311296154. Requiere de reemplazo y ajuste de todas las partes del equipo para tener un funcionamiento adecuado; limpieza de partes mecánicas, electrónicas y todas las pruebas necesarias de un buen funcionamiento. Incluir refacciones si es necesario. Para el mes de septiembre | Servicio
129 | Escuela Superior de Apan | 1 | Mantenimiento correctivo a Bomba de vacío, marca Felisa, modelo FE-1500, No. de serie 1802062, No de inventario 5311296155. Requiere de reemplazo y ajuste de todas las partes del equipo para tener un funcionamiento adecuado; limpieza de partes mecánicas, electrónicas y todas las pruebas necesarias de un buen funcionamiento. Incluir refacciones si es necesario. Para el mes de mayo | Servicio
130 | Escuela Superior de Apan | 1 | Mantenimiento correctivo a Bomba de vacío, marca Felisa, modelo FE-1500, No. de serie 1802062, No de inventario 5311296155. Requiere de reemplazo y ajuste de todas las partes del equipo para tener un funcionamiento adecuado; limpieza de partes mecánicas, electrónicas y todas las pruebas necesarias de un buen funcionamiento. Incluir refacciones si es necesario. Para el mes de septiembre | Servicio
131 | Escuela Superior de Apan | 1 | Mantenimiento correctivo a Bomba de vacío, marca Felisa, modelo FE-1500, No. de serie 1802063, No de inventario 5311296155. Requiere de reemplazo y ajuste de todas las partes del equipo para tener un funcionamiento adecuado; limpieza de partes mecánicas, electrónicas y todas las pruebas necesarias de un buen funcionamiento. Incluir refacciones si es necesario. El equipo se encuentra en almacen de laboratorios. Para el mes de mayo | Servicio
132 | Escuela Superior de Apan | 1 | Mantenimiento correctivo a Bomba de vacío, marca Felisa, modelo FE-1500, No. de serie 1802063, No de inventario 5311296155. Requiere de reemplazo y ajuste de todas las partes del equipo para tener un funcionamiento adecuado; limpieza de partes mecánicas, electrónicas y todas las pruebas necesarias de un buen funcionamiento. Incluir refacciones si es necesario. El equipo se encuentra en almacen de laboratorios. Para el mes de septiembre | Servicio
133 | Escuela Superior de Apan | 1 | Mantenimiento correctivo a Centrifuga con refrigeración, marca Thermo Scientific, modelo Heraeus pico 17, No. De serie 42144906, No. De inventario 5311290405. Requiere revisión de cabeza, revisión de motor, revision de sistema electronico, revisón de tarjeta electronica, limpieza general. No funciona. | Servicio
134 | Escuela Superior de Apan | 1 | Mantenimiento correctivo a Reactor, marca Parr, modelo 4848, No. De serie5500-1312-29759, No. De inventario 5310241076. Requiere limpieza general y correccion del vastago de agitación y pruebas de funcionamiento, cambio de empaques. Incluye refacciones e insumos. El equipo se encuentra ubicado en el laboratorio de Física de la ESAp. | Servicio
135 | Escuela Superior de Apan | 1 | Mantenimiento preventivo a Microscopio Electrónico de Barrido, marca JEOL, Modelo JSM-IT300LV, No. de serie MP137200123 y No. de inventario 5311264693. Se requiere limpieza y servicio de rutina, alineacion de la columna, verificación de funciones, este servicio se requiere dos veces al año. Realizado por el proveedor exclusivo JEOL de México . | Servicio
136 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 1 | Mantenimiento Preventivo a la mesa ANATOMAGE, Número de inventario: 5311260030. Número de serie: MTC06-0416, Modelo: THE TABLE. Marca ANATOMAGE, requiere de, 1. Limpieza general, 2. Calibracion del touch screen, 3. Pruebas de buen funcionamiento, 4. Revision de CPU y marco táctil. Este equipo da servicio a 132 estudiantes del PE de Médico Cirujano. y está ubicado en el laboratorio multidisciplinario 2 en el edificio D. | Servicio
137 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 1 | Mantenimiento preventivo a Torno CNC (Control Numérico Computarizado), Número de inventario: 5620164670.Número de serie: 43084-05-016Modelo: TP133-T400. Marca VIWA. Se requiere lo siguiente: 1. Limpieza general: gabinete y consola, 2. Pruebas de buen funcionamiento 3. Revisión física de motores y encoder, 4. Revisión y tensión de bandas y/o acoplamiento de servomotores, 5. Revisión y limpieza del sistema de lubricación, 6. Revisión y limpieza de límites de carrera, 7. Revisión del sistema refrigerante, 8. Revisión de lámpara de trabajo, 9. Revisión de torreta de herramientas, 10. Revisión de motor principal, 11. Revisión y tensado de banda de motor principal, 12. Altas y bajas del motor, 13. Limpieza de caja de engranes del cabezal, 14. Revisión y ajuste de paso y holgra en los ejes iniciales y en ejes de corrección, este equipo se encuentra ubicado en el Centro de Manufactura y Tecnología del edificio I, en la planta baja. | Servicio
138 | Escuela Superior de Tepeji del Río | 1 | Mantenimiento preventivo al Centro de maquinado. Número de inventario 5620164663. Número de serie: 43083-05-015. Modelo: VCM3M400-DC. Marca VIWA. Este equipo requiere mantenimiento PREVENTIVO por parte de la empresa especializada Industrias VIWA S.A. de C.V que incluya: 1. Limpieza general: gabinete y consola, 2. Pruebas de buen funcionamiento, 3. Revisión física de motores y encoder; 4. Revisión y tension de bandas y/o acoplamiento de servomotores, 5. Revisión y limpieza del sistema de lubricación 6. Revisión y limpieza de límites de carrera; 7. Revisión del sistema refrigerante, 8. Revisión y ajuste RPM, orientación y sentido de giro del husillo, 9. Revisión de periféricos, 10. Revisión de motor principal, 11. Revisión y tensado de banda de motor principal, 12. Altas y bajas del motor, 13. Revisión y ajuste de paso y holgra en los ejes iniciales y en ejes de corrección. Este equipo se encuentra ubicado en el Centro de Manufactura y Tecnología del edificio I, en la planta baja. | Servicio

## DIRECTORIO
Lugar de la realización de los servicios
PARTIDAS | Centro de costos | Dirección
1 a 4 | Área Académica de Biología | Ciudad del Conocimiento, carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Carboneras, 42184 Hgo.
5 a 7 | Área Académica de Enfermería | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
8 | Área Académica de Farmacia | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
9 a 11 | Área Académica de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Alimentos | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
12 a 42 | Área Académica de Ingeniería y Arquitectura | Ciudad del Conocimiento, carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Carboneras, 42184 Hgo.
43 a 48 | Área Académica de Medicina | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
49 a 51 | Área Académica de Medicina Tulancingo | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
52 a 62 | Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
63 a 72 | Área Académica de Nutrición | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
73 a 91 | Área Académica de Odontología | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
92 | Área Académica de Psicología | Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
93 | Área Académica de Química | Ciudad del Conocimiento, carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Carboneras, 42184 Hgo.
94 a 108 | Bioterio | Ciudad del Conocimiento, carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Carboneras, 42184 Hgo.
109 a 120 | Dirección de Laboratorios | Ciudad del Conocimiento, carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Carboneras, 42184 Hgo.
121 a 124 | Dirección de Servicio Médico Universitario | Dr. Eliseo Ramírez Ulloa 400, Doctores, 42090 Pachuca de Soto, Hgo.
125 | Escuela Preparatoria Número 7 | Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
126 a 135 y 139 | Escuela Superior de Apan | Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43920
136 a 138 | Escuela Superior de Tepeji del Río | Avenida del Maestro 41, Colonia Noxtongo Segunda Sección, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, C.P. 42855